参数要求
1、总体要求

 1.1整机采用一体化整体设计，节约手术室空间（C臂和工作站一体化设计）。

 1.2获得CFDA三类认证证书。

1.3设备配备内置UPS 不间断电源系统，有效保护系统稳定性和病人信息。

2设备工作条件

2.1电源要求：220V@10A

2.2温度要求：10~40 ℃
2.3相对湿度要求：20%~80% 非冷凝状态

3高压发生器

3.1最大输出功率 ≤2.5kW

3.2发生器频率≥40kHz

3.4透视最大KV值≥110kV

3.5透视最小KV值≤40kV

3.6透视最大mA值≥25mA

3.7数字点片最大mA 值≥20mA

3.8半剂量透视模式  具备

3.9剂量脉冲透视模式 具备

4球管系统

4.1双焦点设计 具备

4.2焦点小焦点≤0.6mm 大焦点≤1.4mm

4.3管套散热率≥12.5KHU/min

4.4阳极热容量≥76KHU

4.5阳极散热率≥37KHU/min(440W)

4.6阳极靶角≥10º

4.7球管热容量≥900KHU
5平板探测器

5.1探测器尺寸≥21cm*21cm
5.2图像采集最大像素矩阵≥1.5k x 1.5k
 5.3后处理灰阶≥32bit
5.4可变三视野  具备
5.5最大分辨率≥3.4lp/mm

5.7任意模式下无像素合并
5.8像素尺寸≤140um
6限束器

6.1双叶限束器  
6.2虹膜限束器  
7显示器

 7.1医用UHD平板显示器≥27英寸
 7.2显示器最高分辨率≥3840 x 2160 

7.3显示器灰阶≥10 bit

 7.4显示器多轴位万向臂支架≥五轴
8系统控制

8.1中文系统控制界面 
 8.2Linux工业用软件操作系统  
8.3手闸，脚闸曝光控制  
8.4控制界面要求液晶触摸屏  
8.5支持多点触控操作  
 8.6具备不插电待机转场功能≥5 分钟
8.7控制界面大小≥10.1英寸
8.8控制界面最高分辨率≥1280×800

8.9控制界面可旋转摆动≥2700
8.10脚踏曝光开关线缆≥10米
9C形臂
9.1SID≤100cm
9.2开口≤78cm
9.3弧深≥66cm
9.4水平移动≥20cm
9.5垂直升降电动，≥45cm

9.6左右摆角≥±12.5°

9.7C臂旋转角度≥±205°

9.8C臂轨道内运动角度≥150°
9.9C臂轨道内过伸角度≥55°

9.10C臂最低水平位投照高度≤102cm

9.11C臂与工作站为一体设计无线缆连接 
10图像处理功能

10.1患者信息编辑  
10.2图像存储≥150,000幅
10.3曝光模式≥8种
10.4末帧图像优化显示  
10.5电影放大功能  
 10.6数字笔功能  
10.7目标位置追踪功能  
10.8自动亮度对比度调整  
10.9去除运动噪点与伪影功能  
10.10金属修正功能  
10.11窗口设定功能  
10.12图像均衡优化功能 
10.13图像放大及游走≥400%

10.14实时图像边缘增强技术  
10.15负片技术  
10.16具备USB导出BMP, JPEG, DICOM,MP4格式图像  
配置清单

	序号
	配置名称
	数量
	单位

	1
	平板一体式C形臂系统
	1
	套

	2
	高清平板探测器
	1
	套

	3
	高清触控显示器
	1
	台

	4
	智能数字笔功能
	1
	套

	5
	数字点片功能
	1
	套

	6
	图像标注功能
	1
	套

	7
	无线待机转运
	1
	套

	8
	10m双脚踏曝光开关（带存储键）
	1
	套

	9
	铅衣
	5
	套

	10
	激光定位器
	1
	套


1
2

