技术参数

一、技术需求

1适用范围：适用于需要进行胰岛素治疗的糖尿病患者（成人及儿童）

2屏幕显示：动画、图标、中文

3储药器容量：≦3mL

4	装药自动定位读数功能，自动检测剩余药量

5操作模式：4种

6背景光：有

7屏幕显示胰岛素余量：有

8屏幕显示电池余量：有

9屏幕显示基础曲线：有

10基础率分段：1-24个时段

11基础率输注方式：最小间隔不少于2分钟

12基础率可设置记录50次，可直接启用

13临基率方式：当前基础率的倍率

14临基率范围：0% ～ 250%（间隔25%）

15大剂量设置范围：不低于0.1U～87U

16预设餐前量：有

17上次餐前量显示：有

18日总量回顾≥50次

19大剂量回顾≥50次

20排气回顾≥50次

21报警回顾≥50次

22自动报警功能显示≥7项	（低电量，无电量，低药量，无药量，组件错误，电机故障，暂停输注）

23报警方式：音频、振动报警

24输注管路需要有钢针和软针，针头长度配备不同长度来满足不同患者需求（针头长度：4.5mm.6mm.7mm	.9m

二、配置清单（单套）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胰岛素泵 | 台 | 1 |
| 2 | 电池 | 节 | 2 |
| 3 | 电池盖 | 个 | 2 |
| 4 | 透明夹 | 个 | 1 |
| 5 | 皮套 | 个 | 1 |
| 6 | 硅胶套 | 个 | 1 |
| 7 | 布挂袋 | 个 | 1 |
| 8 | 说明书 | 本 | 1 |