尿流测量仪参数要求

1.1工作环境条件

1.1.1环境温度：5～40℃；

1.1.2相对湿度：≤80%：

1.2电源条件

1.2.1 内置锂电池，方便免插电使用；

1.2.2 电池充电适配器：输入100V-240V/50HZ；

1.3测量功能

1.3.1 输出尿流率曲线：尿流率量程范围为0-30ml/s,时间为20秒、40秒、60秒三档，自动切换档位；
    1.3.2输出参数至少包含以下项目：总尿量、尿流时间、平均尿流率、最大尿流率、最大尿流时刻、达到90％尿量时间、达到10%尿量时间、总排尿时间等8项；

1.3.3数据和图形均可通过内置打印机输出；

1.3.4自动校“0”功能：本机在每次进入测量工作前将各参数自动进行校“0”。剔除了前期残余尿液或尿杯重量的影响；

1.3.5 一体式万向轮设计，移动便捷检测方便。

1.3.6免安装免调试，开箱即用。

1.4 测量性能

1．4．1测量精度：10ml-50ml，不含50ml时，应≤土1ml； 在 50ml 至 700ml内，含50ml时，应≤土2%。

1.5尿流检测仪配置单

| 一、主机 |  |
| --- | --- |
| 主机 | 1套 |
| 电源适配器 | 1个 |
| 热敏打印纸 | 4卷 |
| 二、文件 |  |
| 使用说明书 | 1本 |
| 出厂检验报告 | 1张 |
| 合格证 | 1张 |
| 保修卡 | 1张 |
| 三、耗材部分 |  |
| 重复性使用漏斗+尿杯 | 3套 |

超声膀胱容积测量仪参数要求

1.电源/连续使用时间：可充电3.7V 聚合物锂电池，电池容量 ≥4400mAh，可持续工作时间:≥4 小时；

2.屏幕尺寸：2英寸≤显示屏幕≤2.4英寸，彩色液晶屏、触摸屏；

3.主机屏幕探头一体化；

4.探头与主机无电缆连接；

5.整机(含电池)重量：≤400g；

6.超声图像指引显示，预扫描定位：扫描后超声图像具备指引提示，提示使用者正确选择测量位；

7.一键式操作菜单，一键式操作测量，无需模式选择；

8 .扫描时间：＜4 秒；

9. 图像显示功能：超声图像实时跟随，实时显示膀胱影像；

10. 探头运行频率：≤2.5MHZ；

11.扫描角度：≥120 度，3D 机械扇扫；

12.膀胱容量的范围：0-999 毫升；

13.容积测量误差：检测报告误差≤±7.5%；

14.扫描深度：≥18cm；

15.增益范围：0-1024：

16.超声图像及检测报告打印：热敏纸打印/A4纸打印并配置无线蓝牙热敏纸打印机和WIFI A4纸打印机；

17.病例管理：包含病历存贮、浏览、导出功能；配备图文工作站；病例可储存例数：大于 1000 例，大于 12000幅图像；

18.充电端口：Micro USB，配备专用Micro USB充电底座；

20.数据接口：蓝牙端口、USB端口、WiFi端口。

配置清单：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膀胱容积测量仪主机 | 1 | 台 |
| 2 | 充电底座 | 1 | 个 |
| 3 | 聚合物锂电池 | 1 | 块 |
| 4 | 电源适配器 | 1 | 个 |
| 5 | 说明书 | 1 | 本 |
| 6 | 蓝牙打印机（热敏纸打印机） | 1 | 台 |
| 7 | 报告打印机（A4纸打印机） | 1 | 台 |
| 8 | 平板电脑（图文工作站） | 1 | 台 |
| 9 | 推车 | 1 | 台 |