高压氧舱维保要求

一、维保内容：

1.安全阀检测费（包含安全阀定期检测费用，检测不合格安全阀的购买费用）

2.压力表检测费（包含压力表检测费用，检测不合格压力表需要购买的费用），

3.测氧仪传感器定期更换购买费用

4.定期巡检

内容包括：

- 检测舱体密封性

- 检查供排气（氧）管路是否通畅

- 检查各阀门开关是否可控

- 检查舱内呼吸是否通畅

- 检查电气系统各元件是否正常

- 检查、定标测氧仪工作状态

- 检查照明窗、观察窗有机玻璃老化情况

- 检查空调系统运转是否正常

- 检查压力表是否正常

- 检查安全阀开启是否正常

- 检查水喷淋装置是否正常

- 检查压缩机及冷干机运转是否正常

二、维保要求：

- 对服务设备清单内的设备提供检修服务，故障排除。

- 维护保养：严格按照生产厂家维护要求，对服务设备清单内的设备每年进行4次定期维护及主要参数校准，出具加盖公章的定期巡查记录。

- 响应时间：电话响应时间_1_小时，现场响应时间_48_小时。

- 开机率保障：保证在正常工作范围内年度开机率达到90%以上。

- 费用包含范围内零配件供应：供应的零部件必须符合国家规定氧舱的要求，并且出具检定证书或者本零部件的合格证，并存档备查。

- 服务时间：全年7*24小时提供维修服务，直到设备恢复正常，节假日加班免费。

- 根据法规完成压力表、安全阀定期校验、检查工作，对不合格的压力表、安全阀及时更换，确保设备正常运行，定检检及负责年检工作（确保年检通过）。