数字减影血管造影系统（DSA）参数要求

一、核心技术与性能参数
	序号
	项目
	详细参数要求

	1
	临床需求
	满足心血管，神经，外周等的造影诊断及介入治疗需求；

	2
	机架系统
	1、采用单C臂悬吊式机架设计；
2、C臂旋转角度LAO/RAO ≥ ±120°，CRA/CAU ≥ ±90°；
3、旋转速度：C型臂最大旋转速度 ≥20°/秒；


	3
	X线系统
	1、高压发生器：功率 ≥100kW；
2、最大管电压：≥125KV；
3、最大管电流：≥1000mA；
4、球管阳极热容量 ≥3.8MHU；
5、球管内置栅控技术；


	4
	探测器系统
	1、非晶硅平板探测器；
2、动态范围 ≥16bit，像素尺寸 ≤180微米；



	5
	辐射安全
	1、要求提供该品牌最新的低剂量辐射防护技术平台；

2、具有射线剂量监测功能及剂量报告功能；

	6
	高级功能
	具备实时透视，数字减影，冠脉分析，旋转采集、三维血管重建等高级应用功能




