- 眼科全飞秒激光屈光手术治疗仪技术参数要求

- 技术规格与功能要求

- 治疗选项：飞秒透镜取出术，飞秒制瓣

- 2，智能辅助系统：

2.1具有中心导航定位：自动识别中心并实时通过数字化系统传输患者数据连线导航，精准对焦视轴和散光轴位，术后视觉质量更高。

2.2具有眼球自旋补偿：以 1° 为增量旋转至最多 20°

- 激光参数：

3.1激光波长≥1040nm

3.2最大输出功率 < 760 mW

3.3脉冲时间 ≤220-580 fs

3.4发射频率 ≤2MHz

4，飞秒透镜取出术透镜激光扫描≤ 10秒

5，扫描模式：螺旋式扫描（环形扫描），上下层连续扫描无间断

6，激光机械臂：内置治疗摄像头，用于在治疗期间观察治疗过程

7，显微镜机械臂：内置裂隙投影器，用于术中观察

7.1一体化机器人激光机械壁与显微镜机械臂组合升降设计，双臂可以自动到达指定工作位置，治疗流程更加顺畅与人性化

8，飞秒透镜取出术参数	：

8.1角膜帽直径 6.00 mm 至 9.70 mm。

8.2角膜帽厚度 100 μm 至 160 μm

8.3开口位置 0° 至 360°

8.4最小切口2 mm

8.5角膜帽边切角度45° 至 135°

8.6开口数量 1 至 3

8.7微透镜直径 5.00 mm 至 8.00 mm

8.8微透镜基底（最小边缘厚度）10 μm 至 30 μm

8.9微透镜边切角度 90° 至 135°

9，飞秒透镜取出术治疗范围:球镜 -0.5D~-10.0D，柱镜 0.25D~5.0D

10，低负压吸引系统:低负压角膜吸引，负压吸引环只需要装载一次，计算机自动控制一次性使用负压吸引透镜，低负压系统只在真正开始扫描时才产生负压，安全性与舒适性更高。

10.1透镜是弧形曲面设计，符合人体角膜生理形状，可进行三维立体切割；

10.2   透镜包括:Size S，Size M，Size L三种型号，适应不同患者眼球大小；

11,可视化操作:

11.1规划屏：内置摄录像系统，自动录制手术过程，全程实时回看

11.2治疗屏：顶视摄像头画面；侧视摄像头画面；激光治疗摄像头画面；显微镜摄像头画面.

12,全程垂直可视化：手术全程在全视野显微镜下垂直观察操作，无倾斜视差

13,内置手术显微镜:

13.1放大系数 0.4 / 0.6 / 1 /1.6 / 2.5

13.2物镜放大系数 0.7x

13.3目镜12.5×

13.4滤光片：视网膜保护滤光片；无滤光片；蓝色滤光片；黄色滤光片

13.5内置摄像头：手术全程在全视野显微镜下观察操作；且实时回放

14设备系统自带裂隙照明以监控治疗并确认手术效果:

14.1内置裂隙光源LED

14.2裂隙宽度：裂隙1 ≤ 0.3 mm / 裂隙2=0.7 mm

14.3裂隙长度11.0 mm

15,摄像及安全传感器:

15.1监控摄像、侧视摄像、治疗摄像、显微镜摄像

15.2前侧碰撞传感器、后侧碰撞传感器、防撞条

16,环境灯:环境照明灯8个颜色可选择切换

17,不间断电源:内置不间断电源(USV)

18，启动时间:启动阶段持续时间：在高于 20 °C 的室温下最长 10 分钟

19,运行环境条件:温度+18~+25 ℃

湿度30 % 至 75 %

20,BRUMABA Operating table电动手术台尺寸和重量：重量140 kg；长 1795 – 1983 mm；宽767 mm；高590 – 870 mm

21，电池充电：额定电压 100 – 240 V AC；额定频率 50 Hz

22，蓄电池：电池容量 22 Ah；额定电压 24 V DC

23，载荷：最大载荷 250 kg；头段最大载荷30Kg

二、屈光手术辅助设备要求

1、配套眼前节分析仪（pentacam）一台

2、配套眼科生物测量仪一台

3、配套眼科电脑视野计一台

4、配套眼科眼底激光机一台

5、超声角膜厚度测量仪一台