参数要求

总体要求：

数字化医用X射线摄影系统

- 主要功能与用途：通过X射线系统和数字平板探测器成像捕获系统，能方便地对两个卧位工作位和坐轮椅病人的检查，完成高分辨的数字化成像和自动影像处理。

- 投标产品需为最新款产品具备医疗器械产品注册证（NMPA）。为保证设备的先进性，还应具备FDA 510K及CE认证。 平板探测器、X射线高压发生器、图像处理软件、机架系统需要是DR主机制造商设计生产提供的同品牌部件。

| 条目 | 性能参数要求 |
| --- | --- |
| 一 | 数字平板探测器，数量2块 |
| 1 | 该平板是以碘化铯为闪烁体的整板非拼接结构非晶硅技术探测器，与主机同一品牌 |
| 2 | 探测器尺寸≥42厘米X 42厘米 |
| 3 | 探测器像素尺寸≤139微米， 采集矩阵≥900万像素（3000x3000） |
| 4 | 最大空间分辨率≥3.6线对/毫米 |
| 5 | DQE(100%MTF)量子捕获效率 ≥72% |
| 6 | 探测器外形尺寸规格≤46厘米x 46厘米x1.5厘米 |
| 7 | 探测器重量≤3.8公斤 |
| 8 | A/D数模转换≥16比特 |
| 9 | 应用模式：具备固定检查床及胸片架外的无线便携式工作模式 |
| 10 | 探测器供电模式 |
| 10.1 | 电池供电模式 |
| 10.1.2 | 在电池供电直连模式下，可支持曝光次数不少于340次 |
| 10.1.3 | 探测器电池可快速拆卸更换 |
| 10.1.4 | 探测器电池可通过离线充电器充电 |
| 11 | 防尘防水标准GB4208标准≥IP57 |
| 12 | 内置式第二块高性能电池可存储平板校准文件等 |
| 13 | 具备更换标准电池无需重新启动功能 |
| 14 | 两块探测器同规则，可客户任意互换使用，并可与同品牌移动DR共享使用（提供注册证文件证明） |
| 二 | X射线高压发生器 |
| 1 | 设备配置的X射线高压发生器是DR主机原厂设计生产并与主机同一品牌。 |
| 2 | 高压产生方式: 高频逆变式(逆变频率≥200kHz) |
| 3 | 标称电功率≥80千瓦 |
| 4 | 管电压范围40-150千伏 |
| 5 | 具备自动曝光量控制功能 |
| 6 | 最短曝光时间≤1毫秒 |
| 7 | 最长曝光时间≥6秒 |
| 8 | 最大输出毫安≥1000毫安（80千伏） |
| 9 | 最大毫安秒输出≥1000毫安秒 |
| 三 | X射线球管 |
| 1 | 双焦点， 焦点规格：小焦点≤0.6毫米，大焦点≤1.2毫米 |
| 2 | 小焦点功率≥40千瓦，大焦点功率≥100千瓦 |
| 3 | 阳极热容量≥600kHu |
| 4 | 高速旋转阳极，阳极转速≥8000转/分钟 |
| 四 | 自动束光器 |
| 1 | 根据解剖部位及SID自动设置投照视野范围 |
| 2 | 可手动调节控制视野范围 |
| 3 | 激光定位线 |
| 4 | 具备延时功能的LED视野灯 |
| 5 | 内置X射线附加滤过，可四挡调节 |
| 五 | 悬吊式X射线球管机架 |
| 1 | 双向活动悬吊式球管支架，球管在X、Y、Z轴方向手动及电动驱动，X射线球管围绕水平轴、垂直轴手动及电动旋转。 |
| 2 | 配置纵向长度轨道长度≥600厘米 |
| 3 | 配置横向轨道长度≥400厘米 |
| 4 | X线管球垂直电动及手动升降范围≥160厘米 |
| 5 | 有手动及电子焦点—探测器距离测量尺 |
| 6 | 沿垂直轴旋转角度≥360° |
| 7 | 沿水平轴旋转角度≥300° |
| 8 | 具备12英寸近台彩色触摸操作屏,可显示SID、角度、毫安秒、千伏、病人定位和检查类型；调整摄影参数等；并可以显示曝光后的预览图像。 |
| 六 | 系统控制及图像处理系统 |
| 1 | 系统控制（包含发生器）与信息、图像控制一体化设计,无需额外负担工作站处理图像 |
| 2 | 具备触摸屏操作、 键盘操作、鼠标操作模式 |
| 3 | 主机工作站双硬盘容量≥1T，图像存贮容量不小于5000幅（非压缩） |
| 4 | CPU主频≥3.0G |
| 5 | 主机内存≥32GB |
| 6 | DVD光驱装置 |
| 7 | 监视器（LCD）尺寸≥23英寸 |
| 8 | 接口支持：通过以太网输出DICOM-3.0格式图像,有传输、打印、存储、、工作列表等功能 |
| 9 | 条形码病人信息输入 |
| 10 | 图像处理功能 |
| 10.1 | 图像放大功能 |
| 10.2 | 病人资料显示 |
| 10.3 | 边缘增强 |
| 10.3 | 亮度调节 |
| 10.5 | 对比度调节 |
| 10.6 | 图像反转 |
| 10.7 | 多频率窗/多灰度窗图像管理处理，提高图像显示动态范围，能够保证图像中高、低密度区域影响细节对比度清晰显示 |
| 10.8 | 根据解剖部分自动进行图像优化处理 |
| 10.9 | 注释、测量功能 |
| 10.11 | 图像打印排版功能 |
| 11 | 具有中英文界面选择，图形化摄影体位选择，体型选择等功能 |
| 12 | 高级功能软件 |
| 12.1 | 虚拟滤线栅 |
| 12.2 | 骨抑制成像 |
| 12.3 | 管线增强显示成像 |
| 12.4 | 气胸可视化成像 |
| 12.5 | 体检模式, 尘肺病检查模式 |

配置清单

| 1 | 无线平板探测器 数量：2 |
| --- | --- |
| 2 | X射线球管系统 数量：1 |
| 3 | X射线高频高压发生器系统 数量：1 |
| 4 | 影像采集工作站 数量：1 |
| 5 | 影像增强清晰软件 数量：1 |
| 6 | 控制台监视器 数量：1 |
| 7 | 悬吊球管架系统 数量：1 |
| 8 | 红外遥控装置 数量：1 |
| 9 | 自动束光器 数量：1 |
| 10 | 外置探测器电池充电器 数量：1 |
| 11 | 急诊影像处理软件套件 数量：1 |
| 12 | 体检专用套件 数量：1 |