参数要求

| 技术参数名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、功能需求: | 整机采用一体化紧凑设计，C形臂机架和监视器台车合二为一；机器操作灵活，全触摸控制界面简单易用；采用先进的平板探测器技术，超高分辨率的图像质量即使放大信息也不会丢失；配备智能热容量管理系统以保证系统连续稳定高效工作；具备智能综合剂量管理以为医生及病人提供全面的术中防护；满足骨科、创伤外科成人或儿童患者应用。 |  |
| 二、技术规格 |  |  |
| 1 机架系统 |  |  |
| 1.1 垂直升降距离 | ≥42 cm，电动 |  |
| 1.2 水平移动距离 | ≥22 cm |  |
| 1.3绕轨道旋转角度 | ≥165°(-120°/+45°) |  |
| 1.4轴向旋转角度 | ≥±225° |  |
| 1.5 C臂左右摆角 | ≥±10° |  |
| 1.6 C臂开口 | ≥87 cm |  |
| 1.7 C臂弧深 | ≥68 cm |  |
| 2 X线发生器 |  |  |
| 2.1 X线发生器类型 | 高压发生器与球管采用一体化设计 |  |
| 2.2 发生器最大功率 | ≥2.4 kW |  |
| 2.3 发生器最小逆变频率 | ≥40 kHz，微处理器控制 |  |
| 2.4 最大管电压 | ≥120 kV |  |
| 2.5 最大数字点片管电流 | ≥24 mA |  |
| 2.6 最大脉冲透视管电流 | ≥20 mA |  |
| 2.7 最大脉冲频率 | ≥25脉冲/秒 |  |
| 2.8 最短曝光时间 | ≤10 ms |  |
| 2.9 球管类型 | 固定阳极 |  |
| 2.10 焦点设计 | 单焦点≤0.6 mm |  |
| 2.11 最大阳极热容量 | ≥85 kHU |  |
| 2.12 最大阳极散热率 | ≥51 kHU/min |  |
| 2.13 最大系统热容量 | ≥1.14 mHU |  |
| 2.14 最大系统散热率 | ≥17 kHU/min |  |
| 2.15 集成式高级智能热容量管理系统 | 具备 |  |
| 2.16 球管内置总滤过片 | ≥4.3mm 滤铝片+0.1mm 铜滤片，充分消除软射线 |  |
| 3 平板探测器 |  |  |
| 3.1 平板探测器类型 | 最新平板探测器 |  |
| 3.2 平板探测器尺寸 | ≥21 cm×21 cm |  |
| 3.3 平板探测器采集矩阵 | ≥1536×1536×16 bit |  |
| 3.4 平板探测器像素尺寸 | ≤135 µm |  |
| 3.5 平板探测器系统分辨率(Nyquist) | ≥3.7 lp/mm |  |
| 3.6 抗散射线滤线栅 | 栅密度≥70线/cm，栅比≥8:1 |  |
| 3.7 抗散射线滤线栅基质 | 碳纤维或石墨 |  |
| 3.8平板探测器自动校准 | 具备 |  |
| 4 图像显示系统 |  |  |
| 4.1 监视器类型及数量 | 全高清智能双分屏医用平板监视器 |  |
| 4.2 监视器物理分辨率 | ≥1920×1080 |  |
| 4.3 监视器可视角度 | ≥160° |  |
| 4.4 监视器对比度 | ≥1000:1(典型) |  |
| 4.5 监视器面板最大亮度 | ≥300 cd/m2 |  |
| 4.6 安装于移动式C形臂机架监视器旋臂 | 具备 |  |
| 5 智能操控系统 |  |  |
| 5.1 全触摸控制界面液晶屏 | ≥1台，安装于移动C臂机架 |  |
| 5.2 液晶触控屏尺寸 | ≥10英寸 |  |
| 5.3 液晶触控屏分辨率 | ≥640×480 |  |
| 5.4 C臂机架端触控屏可旋转角度 | ≥360°，方便术中灵活操作 |  |
| 5.5 患者信息综合管理 | 具备 |  |
| 5.6 实时图像与实时监视器同步显示及全触摸控制 | 具备 |  |
| 5.7 图像智能浏览及回顾 | 具备 |  |
| 5.8 集成紧急停止按钮 | 具备 |  |
| 5.9 集成X线曝光按钮 | 具备 |  |
| 6 图像采集及处理系统 |  |  |
| 6.1 实时动态降噪功能 | ≥4级可调 |  |
| 6.2 最后一幅图像冻结功能 | 具备 |  |
| 6.3 实时边缘增强功能 | 具备 |  |
| 6.4 窗宽窗位调整功能 | 具备 |  |
| 6.5 数字光栅功能 | 具备 |  |
| 6.6 图像上下翻转、左右翻转、旋转、黑白反转功能 | 具备 |  |
| 6.7 智能金属校正功能 | 具备 |  |
| 6.8 智能运动伪影抑制功能 | 具备 |  |
| 6.9 智能软组织优化功能 | 具备 |  |
| 6.10 儿童低剂量模式 | 具备 |  |
| 7 数据管理级存储 |  |  |
| 7.1 16幅图像马赛克显示及检索 | 具备 |  |
| 7.2预登记功能 | 具备 |  |
| 7.3 手动输入或急诊登记功能 | 具备 |  |
| 7.4 射线剂量监测及显示功能 | 具备 |  |
| 7.5 结构化剂量报告功能 | 具备 |  |
| 7.6 本机图像存储数量 | ≥100000幅无损图像 |  |
| 7.7 数字图像处理深度 | ≥32bit |  |
| 7.8 USB数据导出功能 | 具备高速USB 3.0 输出端口，可输出DICOM、TIFF、JPG等格式文件 |  |
| 7.9高清无损实时视频输出接口 | 具备，支持高带宽远距离无衰减传输 |  |
| 7.10 操作系统 | 具备且采用专业级Linux操作系统以确保系统安全和长时间稳定运行 |  |

配置清单

| 编号 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 移动式C形臂成像系统 |  |
| 1 | 一体化高频X线发生器系统 | 1 |
| 2 | 高性能平板探测器系统 | 1 |
| 3 | 平板探测器集成式激光定位装置 | 1 |
| 4 | 紧凑一体化人体工程学C臂系统 | 1 |
| 5 | 集成式高级智能热容量管理系统 | 1 |
| 6 | 全高清智能双分屏医用平板监视器 | 1 |
| 7 | 内置式工作站 | 1 |
| 8 | 数据互联功能包 | 1 |
| 9 | 智能综合剂量管理系统 | 1 |
| 10 | 剂量计算及显示系统 | 1 |
| 11 | 视频输出模组 | 1 |
| 12 | 手控开关和脚踏开关 | 1 |
| 13 | 随机中英文操作指南 | 1 |
| 14 | 无线遥控 | 1 |