| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、总体要求 （1）智慧药房智能库发一体化系统须与医院HIS实现无缝隙链接，确保医嘱和处方信息无障碍传输，整套设备系统的控制软件操作界面为简体中文。 （2）该系统能够根据HIS指令智能调配处方，可满足各种规格药品的智能调剂发放。整套系统能够满足医院发药工作需求，同时上药能满足医院药房实际药品补充速度的要求。 （3）整体设备系统实现智能化仓储、发药设备无人值守加药和全自动配发全流程无缝链接。实现药品从仓储、调剂和分发的全流程管控目的。实现批号效期等药品信息的闭环管理。 （4）整体设备系统实现药品全程软件管理，具备供应链管理平台，智能库药品扫码验收入库、批量入库。 |
|  | 2 | 二、▲配置要求 提供不少于以下设备： 智能总库………………… 1套 智能二级库………………… 1套 快速发药机（内置追溯码采集核对系统）…3套 自动补药机器人……………3套 智能分筐系统…………………3套 智能药筐……………………… 1套 整处方传输系统………………3套 直发传输系统……………………3套 智能拆零机……………………… 1套 智能调配机……………………… 2套 急诊自助取药系统………………1套 麻精药品管理系统………………1套 可视化中央管理系统……………1套 智能药品集采任务监管平台…1套 全院药事管理体系软件…………1套 运输机器人……………………1套 高拍仪………………………… 12台 PDA…………………………………8台 系统服务器………………… 1套 |
|  | 3 | 三、智能总库、智能二级库 1.可与自动化物流直接连接，实现药品从总库自动传送至智能二级库；可与自动发药机的自动补药机器人系统直接连接，实现药品周转箱传输至发药机补药机械手缓存通道内。 2.储药储量：智能总库占地120平方米，智能二级库占地80平方米，可根据医院实际定制。总存储量≥40万盒药品。 3.为了保证智能库达到药品存储恒温、恒湿、避光的要求，智能库需为非透光封闭式。药品出入库口位置可定制，定制出入库口位置和数量≥3个。 4.考虑智能库的使用环境机械安全，智能库外壳应使用金属围蔽，非玻璃、塑料等易碎材料。侧面设有人工出入门方便进出。药品出、入口设有显示屏，可对出入库指令进行实时跟踪，随时了解药品的出入库进程。 5.安全保护：每层配备采用感应传感方式测控出入库过程，具备安全防护功能：设备具有开机自检功能，独立的加药、补药箱安全检测系统，设备故障追踪及定位功能，设备传送技术要求独立的药品传送系统。 6.具备全自动入库功能：药品入库时通过机械手扫描条码自动核对识别品规、自动分配储位；新品规药品入库时，配置扫描核对装置，链接his药品信息系统核取新品规药品信息，软件界面能显示药品名称、规格、厂家、数量等信息。 7.具备应对临时、应急品种的扫码入库功能，入库扫描追溯码功能。 8.全自动智能库应与自动发药机补药机器人至少有2条平行物流传输轨道相连，1条轨道来箱补药，1条轨道回箱入库，两者互不干扰，全程闭环流畅，安全高效。 9.系统配置全自动盘库装置，自动盘点药品数量，并更新库存实际数量。 10.出入库速度：存取效率≥180箱/小时。 11.设备配备独立的制冷机组，对库内的温度进行自主控制，满足智能库达到阴凉库温度标准，并在库体上设置显示屏实时显示温度。 12.可分区域对温湿度进行调节，可以储存并导出温湿度相关的记录，省去人手记录；数据储存时效不少于1年。可配合计量局等检验机构做定期检测与效验并提供相关证书。设有异常情况的报警功能，可弹窗预警，后台自动通知售后工程师。 13.软件管理功能：可以实现药品的数量、效期和批号管理。可以与发药前端信息链接，自动接收领货取药信息，自动取药或准备。可自动合理分配药品储位。可实现药品的库存预警、批号和效期预警，具备显示屏弹出预警信息功能。 |
|  | 4 | 四、快速发药机（内置追溯码采集核对系统） 1.整体要求：设备具备与无人补药系统无障碍对接功能，能够通过无人补药装置的视觉核对结果，批量精准补充所需药品的功能；整体模块化设计，能够与其他配合使用的智能发药设备同步信息分发药品。 2.组成部分：盒装药品配发系统主机分为补药、存储、发药三个部分；三部分独立工作，互不影响。 3.储药储量：整机存储不少于20000盒药品和不少于1000个药品品规。 4.出药方式：当发药机接收到处方分发信息后，涉及到该处方的所有储药槽同时分发药品，一次性每个槽位同时全屏落药。快速发药系统运行过程中噪声应≤65分贝。 5.出药口设置：单台设备科设置多个发药缓存口，并可侧面出药；最终发药口设置根据医院需求定制。 6.发药速度≤10秒/张处方。 7.储药方式：药品按照品种储存在相对独立的药槽中，为了保证药品平稳性，药品基于药槽水平放置，放置高度为药品的最短边。 8.储药槽道规格：储药槽道根据院内药品包装尺寸，提供不同规格，规格数量≥6种。 9.储药槽结构：为了提高药盒整体的出药顺滑度和储药槽防尘功能，每个储药槽内部采用密集滚轮滑面设计。 10.具备出药检测功能，响应式电磁铁自动计数、光电传感器双重计数方式。 11.补药机械手回收功能：补药过程中如发现药品未完全进入药槽，补药机械手会自动回收该盒药品，以防止挤坏药品。 12.补药机械手定位：为保障机械手补药定位的准确性，选择机械手应用视觉核对技术，对待补药品的储位进行定位成像核对；以保证补药机械手缓存通道与储药槽道对齐，使药品能顺畅传输至发药机内。 13.储药槽道智能锁定：软件系统判断发药数量与处方要求数量不一致时，系统自动记忆，并自动锁定该药槽，并在软件界面进行报错提示，检修结束后可再次启用该药槽。 14.处方跟踪：主机每侧发药口有显示屏，实时显示处方调配进程。 15. 具备自动加药机无人补药系统，该系统可与发药机无缝链接药品库存等信息，能够根据发药机缺药信息提示，自动补充药品至发药机内。 16.发药机轨道内置溯源码采集核对系统，以自动发药机的传输设备为驱动，快速批量采集药品溯源码信息。具备批量采集、信息上传、品规错误提示、数量错误提示等功能。 |
|  | 5 | - 五、自动补药机器人 1.自动补药机器人位于全智能二级库与盒装药品配发系统之间，自动补药机器人根据发药主机的缺药信息，自动将智能二级库周转箱中的药品批量传输至发药机补药机械手缓存通道内。 2.自动补药机器人具有视觉核对功能。 3.配置≥2个补药机械手；补药机械手能够同时交叉独立吸取药品；补药机械手根据药盒在药品周转箱位置自动调节抓取行程。 4.补药缓存通道≥2组，独立运行，每个通道对应一组机械手；每个通道均配备药品夹紧装置，以保证药品能顺利传输至发药机主机补药机械手的药品缓存通道内。 5.自动补药机器人对二级库传来的药品周转箱内的药品，进行覆盖式核对，以保证所补药品与智能所缺药品一致，核对信息包括药品名称、规格、尺寸。 6.加药速度：≥1400盒/小时。 7.为保证补药效率，自动补药机器人具有药品周转箱缓存装置，周转箱缓存数量≥6个。 8.药品信息管理：能够核对记录药品的批号、效期和数量等信息化管理。实时链接自动发药机缺药信息，提示补药信息，自动打印补药清单。能够根据补药的缓急程度合理排列补药顺序。具备显示屏弹出预警信息功能。 9.具备无缝对接智能药库的功能，能够转载智能药库传输过来的药箱至加药口，配合加药机械手补充药品，补充完毕后转载药箱返回至智能药库的功能。 |
|  | 6 | - 六、智能分筐系统 1.自动分筐装置与发药机无缝链接，设备接收发药信息后，发药机自动分发药品，药品自动直接落筐无需人工拿取放入，打印设备自动打印调剂单据自动落筐。 2.设备配置已调剂药筐缓存装置，可缓存≥15个药筐储位，药筐缓存通道≥3个。 3.能够驱动医嘱信息、发药窗口信息和调剂信息绑定在智能药筐信息存储中。 4.自动打印处方单据指示该处方的其它类非发药机调剂药品的储位信息。 |
|  | 7 | - 七、智能药筐 1.智能药框系统基本功能：智能药筐与系统无线连接，自动接收系统信息，显示药筐所在位置，并且亮灯提示药师取药。 2.具备自动匹配功能：智能药筐与发药机可实现信息同步，在处方药品放入智能药筐后，智能药筐自动录入处方信息，使药品、药筐、处方信息一一对应，保证准确性。 3.具备自动提示功能：发药口收方后，系统自动亮灯提示该处方药品所在的位置，提示药师取药。 4.摆放要求：智能药筐可以随意摆放，不受固定位置的限制，无需使用药架。 5.药筐和处方进行一对一绑定，同时辅助发药系统提示，药师及时判断处方的处理过程，提高配药效率。 6.可配合传送系统自动传送；也可配合无动力滑道, 方便药师传递药筐。 7.智能药筐电池可持续使用≥15天，具备无线充电模式充电。电池使用寿命≥3年。 8.整套设备系统配置智能药筐≥1000个，控制器≥4个，充电站≥2个。 |
|  | 8 | - 八、整处方传输系统 1.基本功能：系统与HIS无缝连接，自动接收处方信息，将装有调配完药品的智能药筐传送到指定窗口。整套系统采用地轨传送方式。 2.窗口缓存区可多层摆放智能药筐。 3.药师无需按顺序绑定智能药筐进行传送，系统能够自动读写智能药筐信息，分配到指定窗口。 4.可将智能药筐自动传输并分拣至各个窗口。 5.在药筐转弯处，依据绑定信息自动将药筐分拣指定窗口，确保发药准确。传输系统表面采用防尘、防灰台面。 6.系统起动工作后，输入模块、分选皮带线模块、缓存模块运行平稳，无抖动，无卡滞。 7.系统在连续工作中，平均运筐速度≤13秒/个。 8.发药窗缓存药筐≥30个/窗。 9.缓存模块内药筐数量达到满筐时，相应台面上的报警指示灯亮闪报警，同时整个系统停止工作。 |
|  | 9 | - 九、直发传输系统 1.用于发药机的药品传输机构，为避免发药拥堵，直发传输通过地面轨道模式，与发药机连接，地面轨道把设备内药品传送到药房发药前台。 2.快速发药系统的辅助设备，将处方药品直接传输至发药窗口，无需人工传递。 |
|  | 10 | - 十、智能拆零机 1.基本要求：用于门诊药房单剂量药品的分发分装，接到医嘱信息后，自动发送单剂量药品，并打印不干胶贴纸，可附着于包装袋。拆零机具备自动盘点功能。 2.落药方式：要求采用光检测垂直落药方式。 3.打印方式：不干胶贴纸要求热敏打印，用户可根据需要自行设定打印内容和版式。 4.药盒为透明、避光设计，具有防潮、防尘功能，可清洗可拆卸。可在设备任意位置自由摆放，防止因药盒错放引起的包药错误。多种储药药盒能够同时发药，每个发药药盒配置药品缓存通道，缓存已经分发的拆零药片（粒）。 5.缓存通道配置显示装置，提示操作人员拆零药品分发状态，药品缓存通道发药口为锁定状态，接收发药指令分发药品后，发药口解锁，引导取药，其它未涉及的药品缓存通道为锁定状态。 6.开机自检功能：开机能够自动检测机器运行状态以及各部分是否工作正常，发现不能工作的部件及时提示报警。 |
|  | 11 | - 十一、智能调配机 1.基本要求：系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并智能提示所在位置. 2.设备结构形式：采用上下垂直运动结构，单台采用3-4组通道模块可独立运作，每单元模块具备颜色区分。 3.储药位数量：不少于108个，可扩展至数量不少于200个。 4.储存形式：可储存各种包装形式的药品（盒装药、针剂、软膏、输液等）。 5.连接方式：要求与医院系统实现连接, 系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置。 6.储存量≥6000盒常规药品。 7.控制方式：具有联机、手动两种控制方式，自动接收医嘱信息。 8.出药方式：（1垂直旋转自动寻址，提示药师取药；2）手动出药；3）智能指定位置出药。 9.指示灯定位：直接指示药盒，触摸屏上也将显示药品位置与取药数量。 |
|  | 12 | - 十二、急诊自助取药系统 1.用于医院患者自助取药，设备实现药品的存储、发放和管理功能，患者可自助取药。 2.缴费完毕后处方信息发送至门诊药房，拣选完成的药品打包后通过物流传输至急诊自助取药系统，患者扫码后设备自动核对患者信息，核对无误后发放给患者。 3.多种取药模式选择：凭缴费单刷单取药、手机二维码取药等。 4.取药人员扫描取药码后，对应的药箱自动开门，提示取药人员取药。 5.取药全过程摄像头视频记录，可溯源查询，数据存储半年以上。 6.具有远程管理软件，可远程对设备状况管理。 |
|  | 13 | - 十三、麻精药品管理系统 1.系统接收处方信息后，药师通过刷卡、指纹、密码登录设备取药，系统通过LED自动提示药品所在位置，设备需要确认取药人身份和处方后自动将药品推出，并提示所在位置，且取药全过程摄像头视频记录，柜体为立式柜体；符合麻精药品“五专”管理要求。 2.不少于20个药品存储单元。 1.符合药品管理法基于特殊药品的管理要求，可设置读卡识别、指纹识别和密码识别等方式，满足“五专”管理要求。 3.需要确认取药人身份和处方后方可取药。 4.每个药盒均配备独立的显示屏，显示药品信息；每个药盒均配置独立的盘点机构，盘点或实时核对取药数量，当发现取药数量与系统不一致时，通过不同颜色指示灯提示药师。 5.系统加密后，只有指定人员可以打开抽屉，保证药品存放的避光性，外壳防盗、防撬。 6.及时提示当前设备特殊药品库存，提醒设备是否需要进行补药。 7.可打印处方信息，包括患者姓名、医嘱、窗口等。 |
|  | 14 | - 十四、可视化中央管理系统 1.系统实现全方位监控管理，包含工作量监控、处方总览监控、处方实时监控、窗口排队管理、处方配发效率监控、处方科室分布监控、处方设备分布监控、设备出药监控、设备实时运行监控，将汇总数据转化为图表或直观数据，在药房中央大屏幕上显示，并可传输至管理人员办公室的电脑界面。2.工作量监控，根据员工发药操作留痕统计个人月度门诊配发量、平均量，并将汇总数据转化为图表或直观数字模式以供参阅。 3.处方总览监控，系统内接收处方数据，汇总并监控当日总量、已报到量、已调配量、待发放量、已发放量等信息。 4.处方实时监控，系统内实时接收处方数据，实时更新并监控当日总量、已报到量、已调配量、待发放量、已发放量等信息。 5.窗口排队管理，系统内根据处方信息向前台智能分配发药任务，并根据员工的操作留痕实时监控各窗口待配量、待发量。 6.处方配发效率监控，系统根据员工操作留痕计算出调剂平均时间、窗口发药平均时间，并在患者等候时间过长时对发药员工发出提示。 7.处方科室分布监控，系统根据抓取的处方信息统计来源的科室并汇总后以科室形式展现，处方信息实时更新。 8.处方设备分布监控，系统监控各设备处理的处方量，统计后可查阅实时更新的数据。 9.设备出药监控，系统监控每个设备每个储位未出药提示，具备显示屏弹出提示信息功能。 10.设备实时运行监控，系统可监控全盘设备运行情况，也可监控单个设备处理单处方的实时工作情况。 |
|  | 15 | - 十五、智能药品集采任务监管平台 1.支持展示8项关键指标：年度集采批次、年度计划采购金额、已完成采购金额、年度采购金额完成率、参与科室、集采药品品规数、任务未完成品种占比、年度集采任务完成率。 2.支持总览查看各批次集采药品采购任务完成情况。 3.支持总览查看各批次集采药品临床消耗任务完成情况。 4.支持依任务完成进度倒序展示重点监控科室任务完成情况总览。 5.支持依任务完成进度倒序展示重点监控品种任务完成情况总览。 6.持按批次、药品名称、通用名、状态查询医院药品基础数据。 7.支持查询、维护医院各批次集采药品目录。 8.支持查询医院科室信息。 9.持查询维护医疗组信息，绑定医疗组与科室、医生的关系。 10.系统支持依国家药品集中采购、接续采购、省药品集中采购、联盟采购等公示的药品集采目录信息，及国家公布的集采药品可替代药品参考监测范围信息，自动匹配医院在用药品目录，展示同通用名下中选、非中选品种及可替代、同类品种的自动匹配结果，并提醒药师进行确认。 11.支持药师维护自动匹配结果，确认、调整中选、非中选属性，支持药师从医院在用药品目录内手动新增药品到对应的匹配关系；支持药师依需选定非中选、可替代及同类品种的合并监管范围。 12.支持新增药品集采任务监管批次，系统自动依集采药品匹配结果将本院在用任务药品添加到对应批次内。 13.支持药师调整任务监管药品目录。 14.支持药师手工调整任务实际监管周期。 15.支持展示全院/科室/诊疗组上一周期消耗情况，供药剂科做报量参考支持药师人工输入总预报量，系统自动分配，支持预报量推送至对应科室端。 16.支持查询、维护全院各集采药品总任务量，支持excel导入任务总量。 17.支持将上一周期任务余量加总至本周期总任务。 18.支持查询、维护全院各科室分配的集采药品年度、月度任务量，支持系统根据上一年度历史消耗情况，自动按比例分配集采任务到临床，并由人工确认调整后确定。 19.支持在任务分配时依需过滤低用量科室。 |
|  | 16 | - 十六、全院药事管理体系软件 1.药品供应商资质管理：供应商通过系统可以上传企业、药品及厂家资质，系统可及时提醒供应商更新相关资质，系统会根据院方审核结果提醒供应商补充、完善相关资质信息。 2.订单查询：供应商可以及时查看院方药品采购及退货信息，根据需要发起药品供应及收回流程。 3.药品配送：供应商完成药品备货后，发货前可上传药品配送信息（含药品批号与有效期）。 4.退货验收：供应商可根据退货订单到医院现场将药品取回公司，需要在线确认货已收到，确保双方药品交接及时有效。 5.发票上传：供应商可将发票信息上传至平台。 6.结算跟踪：可为供应商提供结算数据统计，并支持发起阶段性发票结算汇总，为供应商与医院进行费用结算提供凭据。 7.供应商移动端：提供供应商手机移动端应用，支持查看医院采购订单、物流配送信息，新订单主动提醒。 8.供应商综合评价系统 支持综合供应商配送效应效率、配送药品质量、品规/数量满足度等信息等供应商服务水平进行综合评价。 9.药品采购系统资质管理：系统为药库相关管理人员提供供应商资质审核功能，将审核意见反馈给供应商。 10.采购计划：系统根据数据分析，推荐药品采购计划供采购人员确认，采购人员根据各方信息对采购计划进行完善后提交审核。 11.采购审核：采购人员提交的采购计划需要经过组长和主任审核后生效。 12.药库仓储管理系统：提供对药品目录的查看与管理功能，支持对药品管理属性进行维护，并支持对药品停用与启用功能。 13.验收入库：支持根据供应商或配送单号查看待验收入库的药品配送信息，支持药品验收过程中关键信息展示与提醒，辅助库管人员验收药品，并提供验收结果记录，验收过程系统提示需要核验供应商提供的各项单据与发票。 14.支持PDA移动端关联查看配送信息、记录验收结果进行验收入库，支持货位指引与扫码确认上架功能。 15.拣货出库：拣货出库支持查看各药房药品请领单，根据药品请领单指引库管按仓库、货位顺序拣货出库。支持PDA移动端关联查看药房请领单、记录出库结果进行拣货出库，支持自动计算最优路径并排序，支持智能分配出库药品批号及数量，支持货位指引与扫码确认出库功能。 16.药品退货：可对满足退货条件的药品发起退货申请。支持滞销药品一键退货。 17.库存查询：可实时查询药品的总库存量、批号库存及存放货位。 18.储位管理：可展示、更新药品库房区域与货架、货位信息。 19.药品养护：提供药品养护功能，可以通过移动端进行药品养护抽查，对养护过程进行跟踪记录。 20.报损报溢：提供药品报损报溢功能。 21.药品移位：支持对药品摆放货位进行及时调整。支持使用PDA移动端扫码确认原货位及目标货位，进行便捷移位。 22.盘点管理：系统支持药品的日常盘点和月度盘点两种模式。支持对盘点结果进行分析。 23.药品账务核对系统：财务人员对验收入库后的发票进行确认，支持按供应商、发票号快速定位待处理任务，支持对多发票金额的合并比对，支持批量处理发票信息。 24.药品调价：支持药品实时调价；支持药品带库存调价和零库存调价两种方式；支持查看药品调价记录。 25.财务报表：可查看全院药品的进销存记录，支持药库、药房日常财务报表的查询，提供定期结账功能，并在结账过程中生成阶段性财务报表。 26.供应商结款：支持按供应商、入库单号进行结款，支持批量结款，并生成结款审批表。 |
|  | 17 | - 十七、其他配套要求 1.运输机器人1套。 2.高拍仪12台。 3.PDA扫码仪8台。 4.系统服务器1套。 |