参数要求

| 参数需求 |  |
| --- | --- |
| 机架孔径 | ≥70cm |
| 探测器类型 | 不限 |
| 探测器宽度 | 双源CT：探测器≥5.76cm×2；单源CT≥16cm；光谱CT≥8cm；光子CT（不限） |
| 探测器最小单元 | 0.5mm-0.625mm |
| 高压发生器功率 | ≥100KV |
| 管有效热容量 | ≥30MHU |
| 球管电压范围 | 60KV~140KV |
| 球管单次连续螺旋扫描 | ≥60秒 |
| 球管最大管电流 | ≥1000mA |
| 球管最小电流 | 10mA |
| 球馆旋转速度 | ≤0.3s/圈 |
| 图像重建矩阵 | 512×512~1024×1024 |
| 心电门控 | 具备 |
| 通用临床应用软件 |  |
|  | 多平面重建MPR |
|  | 任意曲面重建 |
|  | 最大密度投影MIP |
|  | 最小密度投影MinIP |
|  | 表面三维重建 |
|  | 图像三维处理软件 |
|  | 透明化显示技术 |
|  | 高级容积处理软件VR |
|  | 自动窗宽窗位成像 |
| 高级临床应用 |  |
|  | 能量成像 |
|  | 全面心脏成像功能 |
|  | 全面血管分析功能 |
|  | 单器官灌注扫描功能 |
|  | 智能量体成像平台 |
|  | 图像迭代重建或深度学习功能 |
|  | 运动伪影矫正技术 |