参数要求

| 参数需求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 磁场强度 |  | 3.0T及以上 |
| 磁体孔径 |  | ≥60cm |
| 磁体长度（不含外壳） |  | ≥160cm |
| 5G磁力线范围 |  | 具备 |
| 单轴最大梯度场强（非有效值） |  | ≥60 mT/m |
| 单轴最大梯度切换率（非有效值） |  | 200-220T/m/s |
| 最大梯度功率 |  | ≥2000KW |
| 射频发射源 |  | 具备 |
| 独立射频源个数 |  | ≥2 |
| 最大弥散加权系数B值 |  | ≥20000 |
| 原厂全脊柱线圈（单独，非组合） |  | 具备 |
| 原厂乳腺专用线圈（单独，非组合） |  | 具备 |
| 体部组合线圈（单片头足方向覆盖范围65cm） |  | ≥60通道 |
| 专用柔性线圈可用于全身各部位 |  | 具备 |
| CPU主频 |  | ≥3.7GHz |
| 处理器位数 |  | 64位 |
| 主内存 |  | ≥32GB |
| 系统磁盘容量 |  | ≥1TB |
| 图像数据库磁盘容量 |  | ≥1TB |
| 显示器 |  | ≥27寸彩色LCD率液晶显示器 |
| 成像技术 |  |  |
|  | 反转恢复序列 |  |
|  | 脂肪抑制序列 |  |
|  | 梯度回波序列(2D/3D) |  |
|  | 多层快速动态成像 |  |
|  | 三维成像 |  |
|  | 造影剂增强MRA |  |
|  | 流入法血管造影 |  |
|  | 卷积伪影去除技术 |  |
|  | 脑脊液抑制技术 |  |
|  | 弥散成像技术 |  |
|  | 磁敏感成像 |  |
|  | 快速扫描序列（如压缩感知、深度学习等） |  |
|  | 白质纤维束后处理软件包 |  |
|  | 血氧水平依赖分析软件包 |  |
|  | 磁共振神经灌注软件包 |  |
|  | 磁共振弥散后处理软件包 |  |
|  | 磁共振T1灌注后处理软件包 |  |
|  | 磁共振减影后处理软件包 |  |
|  | 自动拼接后处理软件包 |  |
|  | 磁共振心脏功能分析软件 |  |
|  | 磁共振全心分析软件包 |  |
| 高级临床应用 |  |  |
|  | 高级三维容积非选择性成像 |  |
|  | 脂肪定量成像 |  |
|  | T1 mapping定量成像 |  |
|  | T2/T2*T2* mapping定量成像 |  |
|  | 不打药冠状动脉成像 |  |
|  | 多核成像及后处理软件 |  |