## Sheet1
放疗中心3.0T放疗MRI模拟定位机调研参数
序号 | 参数要求
1 | 投标机型须为各制造厂商最新3.0T放疗定位磁共振机型
1.1 | 须获得FDA及NMPA批准
1.2 | 全数字化磁共振放疗模拟定位平台
1.3 | 同时提供影像诊断平台
2 | 磁场强度≥3.0T
3 | 磁体孔径大小≥70cm
4 | 磁体长度（不含外壳）≤175cm
5 | 磁体重量(含液氦)≤6.5吨
6 | 具备主动+被动+高阶匀场技术
7 | 单轴梯度场强≥45mT/m
8 | 单轴梯度切换率≥200 T/m/s
9 | 提供2D和3D梯度变形校正技术
10 | 射频最大发射功率≥30 kW
11 | 射频发射带宽≥500kHz
12 | 单视野独立射频接收通道数≥32个
13 | 放疗头部线圈≥16通道
14 | 放疗体部线圈1（颈胸部）≥24通道
15 | 放疗体部线圈2（腹盆部）≥32通道
16 | 头颈联合线圈≥15通道
17 | 脊柱线圈≥24通道
18 | 关节柔性线圈（2套）≥8通道
19 | 具备完整DICOM3.0接口及 与PACS 网络连接功能
20 | 具备成功连接主流直线加速器厂家TPS系统如Eclipse/Monaco等
21 | 所有接口均应免费开放，确保成功连接入医院HIS、PACS 网络、放疗信息化管理系统等网络
22 | 最小二维层厚≤0.5mm
23 | 最小三维层厚≤0.05mm
24 | X轴最大扫描视野≥55cm
25 | Y轴最大扫描视野≥55cm
26 | Z 轴最大扫描视野≥50cm
27 | 最大扫描矩阵≥1024×1024
28 | 最小扫描视野≤5cm
29 | 具备全身压缩感知技术
30 | 具备全景一体化成像功能
30.1 | 一次摆位完成全部线圈扫描、可实现线圈组合扫描、脊柱线圈及线圈接口均整合于床面设计
30.2 | 一次摆位扫描覆盖范围≥140cm，扫描衔接处无拼接伪影，满足全身大范围放疗定位需求
31 | 具备原厂放疗4D MR技术
32 | 具备原厂MR图像可直接合成CT图像并用于剂量计算技术（需取得FDA及NMPA证）
33 | 提供放疗专用后处理工作站：
33.1 | 支持 DICOM RT 协议全兼容，可直接传输定位图像、靶区轮廓、呼吸运动数据至 TPS，无需格式转换
34 | 提供放疗定位专用平板床及影像诊断用床板
34.1 | 所用放疗定位床板应为国际知名品牌（如CIVCO、Q-FIX等）
34.2 | 放疗平板床承重≥220kg，床面平整度误差≤0.1mm/m，床面平移 / 旋转运动精度≤0.2mm
34.3 | 床面材料无磁性、无金属成分，不影响磁场均匀
35 | 提供放疗定位专用及影像诊断专用线圈及线圈桥架
35.1 | 提供头/颈、胸/腹/盆腔等部位定位放疗线圈及全身影像诊断专业定位方案
35.2 | 线圈与放疗定位固定装置（如体架、头架）兼容性良好，无成像盲区，线圈贴合度满足放疗体位固定要求
35.3 | 提供乳腺专用放疗线圈定位方案及矩阵线圈
35.4 | 提供儿童专用放疗线圈定位方案（头 / 胸 / 腹）及配套线圈
35.5 | 提供全身影像诊断专用线圈及线圈桥架（含儿童专用）
36 | 具备放疗定位及肿瘤专用扫描序列
36.1 | 扫描效率：头部单部位扫描时间≤10 分钟，体部单部位扫描时间≤15 分钟
36.2 | 提供放疗专用运动自适应序列：支持基于实时运动监测的轨迹修正，运动补偿精度＜2mm
37 | 提供生命矩阵系统：
37.1 | 扫描床自带生命体征传感器，病人躺上扫描床即刻感知生命体征（如心率、呼吸频率、血氧饱和度等），感知无需额外门控
37.2 | 具备生命体征异常自动报警功能，报警响应时间≤1s，报警信号可同步至操作控制台及机房门口警示灯
38 | 成像序列和技术，包括但不限于自旋回波序列、反转恢复序列、梯度回波序列、平面回波序列等
39 | 提供磁共振放疗模拟定位专用质控模体及软件
40 | 提供磁共振放疗模拟定位专用几何畸变质控模体
41 | 提供高精度放疗核磁兼容外置激光灯（品牌要求业界精度最高LAP灯）
41.1 | 激光定位灯定位精度≤0.1mm
41.2 | 支持与放疗设备等中心同轴校准
41.3 | 具备激光开启 / 关闭联锁保护功能
42 | 提供提供磁共振兼容配套精密空调、水冷机
43 | 提供完整机房装修磁屏蔽
44 | 提供智能磁铁探测系统一套
45 | 提供全静音平台（符合医疗环境噪声标准，提升患者舒适度）
45.1 | 静音模式下噪声声压≤55dB
46 | 提供深度学习技术平台，提高扫描图像的质量、扫描速度、优化图像重建技术
47 | 提供伪影校正技术
48 | 消磁轮椅及转运床各一套