## Sheet1
智慧手术室建设
序号 | 产品分类 | 产品名称 | 参考配置 | 室间数量 | 数量 | 总数
智慧手术室A
2 | 硬件 | 智慧管理中枢模块 | 1、将手术室内腔镜、全景、术野、监护等术中医疗设备高度集成，术者在手术室中能够快速地获取到HIS、PACS、LIS等系统中的信息，同时实现手术室内手术信息（包括视音频资料、监护仪数据、医疗设备信息等）的采集、传输、记录和共享； 2、实现对手术室各系统的控制和操作，可进行患者信息录入、视频路由切换、手术音视频录制存储、文件管理、远程指导、转播示教、手术直播等功能操作； 3、采取系统架构，在4K60Hz每秒的技术下，将各手术室的视频信号转换成光信号通过光纤汇聚至万兆交换机，并将信号通过光纤分配至各示教转播点，实现视频信号零延时传输； 4、影像处理能力≥4K 60fps，并能兼容SD、HD、FHD级别； 5、影像处理能够兼容2D和3D格式； 6、影像整合能力支持升级拓展，支持≥8路输入/输出，同时满足后续升级； 7、可实现手术视频影像存储和拍照，支持本地存储模式和服务器存储模式，医生可在办公室通过系统下载； 8、最高录制影像分别率≥4K，≥3840*2160，≥60fps； 9、支持≥4种压缩比选择，支持日常存储和高品质存储； 10、支持≥2路独立的通路同时录制，每路均支持≥4K 60fps信号； 11、手术室内影像信号及显示终端可根据用户喜好进行自定义配置，实现一键切换； 12、支持≥4种的转播警示提醒方式，当手术室开启转播后，确保手术室内工作人员了解手术室是否处在转播状态，包括但不限于声光电形式； 13、支持4K融合画面，可以在同一画面中观看多个任意视频源融合影像； 14、支持连接蓝牙模块，播放背景音乐舒缓手术室氛围。 | 2 | 1 | 2
5 | 硬件 | 全景摄像机 | 1、当手术室开启转播后，确保手术室内工作人员了解手术室是否处在转播状态，提供转播警示灯指示； 2、提供云台控制高清摄像机，实时呈现手术室状况，通过控制整合，可在手术室操作界面进行操作； 3、支持≥20倍光学变焦，≥16倍数字变焦； 4、支持HDMI和3G-SDI视频输出接口，实现无损耗数字信号传输，最大支持4K 60fps高帧率输出； 5、支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖； 6、支持水平0°～350°旋转； 7、支持垂直方-30°～90°； 8、支持全景摄像机缩放、调焦功能，且调节角度六种； 9、提供≥4种预设模式，支持自定义预设名称，实现一键切换。 | 2 | 1 | 2
6 | 硬件 | 旁置术野摄像机模块 | 1、捕捉手术画面，用于呈现和记录实时术野画面等； 2、支持通过手术室系统进行控制； 3、支持视频信号输出到手术室内监视器； 4、摄像头的云台以及画面缩放等功能均可在手术室控制终端界面上进行调节； 5、≥851万像素 1/2.5“CMOS； 6、≥20倍光学变焦，≥12倍数字变焦，≥焦距4.4 88.4mm； 7、支持≥4K分辨率； 8、快速出图，从上电到出图时间≤15s； 9、在80-120cm的拍摄范围内自动聚焦快速、清晰； 10、转接盒支持 HDMI接口、RS485接口、RS232接口和红外接收功能； 11、支持变倍、调焦、冻结等一键操作； 12、铝合金壳体与专业涂装表面，支持酒精擦拭消毒。 | 2 | 1 | 2
7 | 硬件 | 旁置术野摄像机吊臂 | 1、安全稳定悬吊旁置术野摄像头； 2、独立底座安装； 3、承重≥21kg； 4、穿线空间≥200mm²,满足手术室系统穿线要求； 5、360度旋转角度，满足各方位调整。 | 2 | 1 | 2
10 | 硬件 | 医用显示器吊臂 | 1、安全稳定悬吊以上医用监视器 2、独立底座安装； 3、承重≥21kg； 4、穿线空间≥200mm²，满足手术室系统穿线要求; 5、360°旋转角度，满足各方位调整。 | 2 | 1 | 2
11 | 硬件 | 多功能无线控制手柄模块 | 1、支持手术室内无线操控，支持360°自由掌控； 2、支持手术室内高级阅片操作； 3、支持手术室内三维重建操作； 4、操作不限于手术室内嵌墙触摸屏和悬吊医用显示器。 | 2 | 1 | 2
15 | 实施 | 光纤工程及安装辅料包 | 包含智慧手术室光纤工程实施调试及安装辅料包等。 | 2 | 1 | 2
智慧手术室B
17 | 硬件 | 智慧管理中枢模块 | 1、将手术室内腔镜、全景、术野、监护、超声、DSA等术中医疗设备高度集成，实现手术室内手术信息（包括视音频资料、监护仪数据、医疗设备信息等）的采集、传输、记录和共享； 2、实现对手术室各系统的控制和操作，可进行患者信息路入、视频路由切换、手术音视频录制存储、文件管理、远程指导、转播示教、手术直播等功能操作； 3、影像处理能力支持≥4K 60fps级别，并能兼容SD、HD、FHD级别； 4、影像处理能够兼容2D和3D格式； 5、影像整合能力支持升级拓展，支持≥8路输入/输出，同时满足后续升级； 6、可实现手术视频影像存储和拍照，支持本地存储模式和服务器存储模式，医生可在办公室登录系统下载； 7、录制影像分别率最高可支持≥4K，60fps； 8、支持2路独立的通路同时录制，每路均支持≥4K 60fps信号； 9、提供四种的转播警示提醒方式，当手术室开启转播后，确保手术室内工作人员了解手术室是否处在转播状态，包括但不限于声光电形式； 10、提供4K融合画面，可以在同一画面中观看多个任意视频源融合影像。 | 4 | 1 | 4
19 | 硬件 | 全景摄像机 | 1、当手术室开启转播后，确保手术室内工作人员了解手术室是否处在转播状态，提供转播警示灯指示； 2、提供云台控制高清摄像机，实时呈现手术室状况，通过控制整合，可在手术室操作界面进行操作； 3、支持≥20倍光学变焦，≥16倍数字变焦； 4、支持HDMI和3G-SDI视频输出接口，实现无损耗数字信号传输，最大支持≥4K 60fps 高帧率输出； 5、支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖； 6、支持水平 0°～350°旋转； 7、支持垂直方-30°～90°； 8、支持全景摄像机缩放、调焦功能，且调节角度≥6种； 9、提供≥4种预设模式，支持自定义预设名称，实现一键切换。 | 4 | 1 | 4
22 | 硬件 | 医用显示器吊臂 | 1、安全稳定悬吊以上医用监视器 2、独立底座安装； 3、承重支持≥21kg； 4、穿线空间≥200mm²，满足手术室系统穿线要求; 5、360°旋转角度，满足各方位调整。 | 4 | 2 | 8
23 | 硬件 | 多功能无线控制手柄模块 | 1、支持手术室内无线操控，支持360°自由掌控； 2、支持手术室内高级阅片操作； 3、支持手术室内三维重建操作； 4、操作不限于手术室内嵌墙触摸屏和悬吊医用显示器。 | 4 | 1 | 4
26 | 实施 | 光纤工程及安装辅料包 | 包含智慧手术室光纤工程实施调试及安装辅料包等 | 4 | 1 | 4
数字化设备间模块
27 | 硬件 | 智慧管理集控中心模块 | 1、实现汇聚各术间的视音频信号，实现手术区域手术录像的集中存储。根据用户配置选择，智慧管理集控中心与医院PACS对接后（含接口费），可提供电子阅片功能，与转播、远程指导等功能模块连接后，可实现转播示教及远程教育教学需求； 2、影像处理能力支持≥4K 60fps级别，并能兼容SD、HD、FHD级别； 3、录制影像分别率最高可支持≥4K，60fps； 4、支持H.265/H.264编码； 5、支持服务器及功能扩展。 | 1 | 1 | 1
30 | 硬件 | 智能手术压缩管理模块 | 1、支持对4K60、4K50、4K30、1080P60、1080P60、1080P50、1080P30、720P60、720P50、720P30等多种视频格式的进行压缩。 2、支持对视频进行自定义码率压缩。 3、支持对视频在不同时期进行多次多码率压缩。 4、支持设定自动压缩周期，当文件存档时间超过自定义周期后，即进行压缩。 5、可定期扫描存储空间，当存储空间占用率达到自定义比例后，对存档视频进行自动压缩。 6、支持设定自动删除周期。 7、可定期扫描存储空间，当存储空间占用率达到自定义比例后，对存档视频进行自动删除。 8、压缩策略与删除策略可实现组合嵌套模式。 | 1 | 1 | 1
示教室
39 | 硬件 | 无损转播模块 | 1、实现手术间与会议室手术画面与声音双向实时互动； 2、支持多间手术室同时向单间会议室或报告厅进行4K转播； 3、会议室支持≥6路画面实时预览； 4、支持手术室端画面与声音同步传输； 5、支持在会议室端将不同画面在3个不同屏幕上实时转播。 6、会议系统支持≥4方会议，且开展期间音视频同步无延迟。在会议过程中，可按需求随意邀请或删减会议加入方; 7、分辨率≥4K。 | 1 | 1 | 1
43 | 硬件 | 会议室全景摄像机单元 | 1、提供云台控制高清摄像机，实时呈现会议室状况； 2、支持≥20倍光学变焦，≥16倍数字变焦； 3、支持HDMI和3G SDI视频输出接口； | 1 | 1 | 1
会议室
44 | 硬件 | 无损转播模块 | 1、实现手术间与会议室手术画面与声音双向实时互动； 2、支持多间手术室同时向单间会议室或报告厅进行4K转播； 3、会议室支持≥6路画面实时预览； 4、支持手术室端画面与声音同步传输； 5、支持在会议室端将不同画面在≥3个不同屏幕上实时转播。 6、会议系统支持≥4方会议，且开展期间音视频同步无延迟。在会议过程中，可按需求随意邀请或删减会议加入方。 7、分辨率≥4K。 | 1 | 1 | 1
软件
45 | 软件 | 相关配套软件 | 相关配套软件 | 1 | 1 | 1