## Sheet1
智慧护理建设2期
序号 | 产品分类 | 产品名称 | 参考配置 | 数量
智慧病房产品
1 | 硬件 | 65英寸护理电子白板 | 搭配床旁交互系统，包含病区概览、床位列表，交接班等模块 | 23
2 | 硬件 | 临床移动终端 | 1、CPU：≥八核，主频≥2.4Ghz 2、重量≤225g（含电池） 3、运行内存≥4G 4、存储≥64G 5、操作系统：Android13 6、电池容量≥4940mah 7、续航时间：正常使用时间≥8小时 8、支持快充，充电功率≥18W 9、显示屏≥6.1英寸OLED，分辨率≥2340*1080 10、摄像头：顶部摄像头，≥1300W，前摄≥1300W 11、充电：快充，≥9V*2A 12、触控：支持10点触控，湿手和手指套触控 13、WiFi：支持WiFi6；802.11a/b/g/n/ac/ax/k/r/v/w 14、蓝牙:≥Bluetooth 5.3+LE+HS+EDR 15、5G:支持5G全网通 16、卡槽：Nano SIM卡≥1个 17、条码扫描：支持一、二维条码识别；图像传感器：CMOS分辨率≥1280*960；扫描范围：≥44.5°(水平),≥33.5°(垂直)；扫描角度：旋转角度360°，上下倾角：±60°，左右倾角：±60° 18、扫描窗口采用斜切角15度设计，无需弯曲手臂即可完成扫描 19、防水等级：≥IP67 20、跌落：支持≥1.5m高处到地面多次跌落 21、内置额温检测模块，支持人体额头部位体温测量 | 115
3 | 硬件 | 大型护理查房车 | 1、主机配置：≥23.8寸一体机，intel酷睿I5 12代CPU，CPU主频≥2.0GHz，≥16GB DDR4内存，≥512GB SSD硬盘 2、无线网络：支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议，2.4G/5G 双频,支持快速漫游；内置天线*2 3、电池：磷酸铁锂，≥20Ah 4、显示器支臂升降：显示器支臂支持上下升降，升降行程范围≥15cm，且支持运动过程中任意位置悬停 5、显示器支臂调整角度：显示器支臂水平左旋转≥90°，水平右旋转≥180°，俯角≥30°，仰角≥10°，支持横竖屏 6、配件： 1）卡口式洗手液支架≥1 2）3L锐器盒支架≥1 3）6.5L脚踩垃圾桶组件≥1 4）压脉带盒组件≥1 5）小置物盒≥1 6）5U柜子≥1 | 28
手术室行为智能管理
4 | 软件 | 手术室行为智能管理系统软件 | 包括手术室行为智能管理系统、智能发衣系统、智能发鞋系统、智能收鞋系统、智能收衣系统、访客预约系统 | 1
5 | 硬件 | RFID门禁控制识别系统 | 支持外部雷达触发识别，可感应人员进出，自动识别人员信息，统计人流数据 | 3
6 | 硬件 | 智能发鞋机 | 1、智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、信创操作系统 2、识别模块：人脸、指纹、IC/ID卡、NFC 3、主界面显示屏：≥21.5寸液晶十指电容触摸屏 4、每个取鞋口LED灯光及语音提示，自动推出衣物，防夹手设置 5、储存数量：≥120双/台 6、发鞋速度：≤5S 7、连续发放次数≥50万次 8、平均无故障工作时间≥25000小时 9、取鞋口采用自动推出式设计，取鞋口居中设计 | 3
7 | 硬件 | 智能发衣机 | 1、智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、信创操作系统 2、≥4G内存+64G硬盘 3、识别模块：人脸、指纹、IC/ID卡、NFC 4、主界面显示屏：≥21.5寸液晶十指电容触摸屏 5、每个取衣口LED灯光及语音提示，自动推出衣物，防夹手设置 6、总储存数量：≥63套/台 7、发衣速度：≤3S 8、连续发放次数≥50万次 9、平均无故障工作时间≥25000小时 10、采用双排履带式结构 11、取衣口采用自动推出式设计 12、UPS供电系统：支持设备断电情况下工作≥30分钟 | 4
8 | 硬件 | 智能更鞋柜（主柜） | 1、智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU，信创操作系统 2、≥4G内存+64G硬盘 3、显示模块：≥15寸液晶十指电容触摸屏 4、识别模块：人脸、指纹、IC\ID卡、NFC 5、UPS供电系统：支持设备断电情况下工作≥30分钟 | 4
9 | 硬件 | 智能更鞋柜（副柜，12门） | 1、柜体指标：柜体外观、颜色可定制；选用优质镀锌钢板，柜体钢板厚度≥0.8mm；表面经去油、去酸、磷化、防锈处理静电喷涂 2、电控锁：360度防撬，寿命≥150万次以上 3、2列6层，共12门 4、配置机械锁，特殊情况下支持物理开锁 | 2
10 | 硬件 | 智能更鞋柜（副柜，20门） | 1、柜体指标：柜体外观、颜色可定制；选用优质镀锌钢板，柜体钢板厚度≥0.8mm；表面经去油、去酸、磷化、防锈处理静电喷涂 2、电控锁：360度防撬，寿命≥150万次以上 3、2列10层，共20门 4、配置机械锁，特殊情况下支持物理开锁 | 24
11 | 硬件 | 智能更衣柜（主柜） | 1、智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU，信创操作系统 2、≥4G内存+64G硬盘 3、显示模块：≥15寸液晶十指电容触摸屏 4、识别模块：人脸、指纹、IC\ID卡、NFC 5、UPS供电系统：支持设备断电情况下工作≥30分钟 | 21
12 | 硬件 | 智能更衣柜（副柜，4门） | 1、柜体指标：柜体外观、颜色可定制；选用优质镀锌钢板，柜体钢板厚度≥0.8mm；表面经去油、去酸、磷化、防锈处理静电喷涂 2、电控锁：360度防撬，寿命≥150万次以上 3、2列2层，共4门 4、配置机械锁，特殊情况下支持物理开锁 | 125
13 | 硬件 | 智能回收机 | 1、智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、信创操作系统 2、≥4G内存+64G硬盘 2、识别模块：人脸、指纹、IC\ID卡、NFC 3、显示模块：≥21.5寸液晶十指电容触摸屏 4、超高频天线：支持18000-6C超高频近场协议 5、回收数量≥80套 6、UPS供电系统：支持设备断电情况下工作40分钟以上 | 4
14 | 硬件 | IC白卡 | 擦写次数＞10万次,工作频率13.56MHZ,无源工作模式,数据保存大于10年,协议ISO/IEC14443-A，内部≥16个扇区 | 100
15 | 硬件 | RFID标签 | 协议：EPC Global C1 G2, ISO 18000-6C 标签尺寸：70*15mm 重量净重≤0.70g ，内存≥96bits 涤纶材料，支持洗涤 | 500
16 | 硬件 | 手术鞋 | EVA带芯片手术鞋，支持RFID，协议标准：ISO/IEC 18000-63(EPC GEN2) | 512
17 | 硬件 | 洗鞋机+烘干机 | 1、容量：一次可洗≥20双鞋/台，烘干20又鞋/台； 2、清洗、烘干时间：20-30分钟（可调） 3、烘干支持消毒，消毒方式：巴氏/紫外线/臭氧 | 1
18 | 硬件 | 洗鞋房周转货架 | 90cm长*45cm宽*150cm高,7层，带脚轮 | 3
19 | 硬件 | 工作吧台 | 1.2米长*0.6米宽*0.6米高 | 1
20 | 硬件 | 换鞋凳 | 200cm长*35cm宽*45cm高，软包双层 | 4
手术室麻精药品精细化管理系统
21 | 软件 | 手术室药房智能管理系统 | 包含手术室药房智能管理系统、手术室分布式智能精细化管理系统、手术室智能药事管理平台、手术室药品数据管理后台 | 1
22 | 硬件 | 智能特殊药品管控柜（值班柜） | 1、尺寸：宽640mm（W）*深700mm（D）*高210mm（H），含高清跟踪摄像装置高度 2、药品品规容量： 1)1U双锁智能计数抽屉（12药盒）：1层 2)1U智能计数抽屉（12药盒）：3层 3)2U计数抽屉（3药盒）：1层 4）2U隔板抽屉（9隔板）：1层 3、储存能力：可放置≥60种不同类型麻精药品及麻醉辅助药品，支持西林瓶、安瓿瓶、袋装、瓶装、盒装及其他异形，总数量≥7400支/瓶药品 | 1
23 | 硬件 | 智能药品保险柜（副柜，周转柜） | 1、尺寸：宽700mm（W）*深700mm（D）*高2100mm（H），含高清跟踪摄像装置高度 2、药品品规：保险上柜：标准柜体内分为3层1U智能计数储药抽屉，每层配置4个1U1S智能药架，每个药格10L左右；保险下柜：标准柜体内分为4层1U智能计数储药抽屉，每层配置4个1U1S智能药架，每个药格10L左右； 3. 储存能力：可放置≥28种不同药品，支持西林瓶、安瓿瓶及其他异形药品、小包装、中包装、大包装、输液袋等多种形式药品存放，总数量≥20000支瓶盒药品 | 1
24 | 硬件 | 智能药品冷藏柜 | 1．外形尺寸：宽750mm（W）*深750mm（D）*高2100mm（H）含摄像头高度 2．颜色：白色+银色+黑色 3．柜体材质：主体（玻璃、框架、柜体、抽屉主体）主要采用金属钢外加特殊抗菌工艺组成，柜机要求，抑菌，耐磨，耐酒精擦拭 4．储存能力：可放置最多20种不同药品，支持西林瓶、安瓿瓶及其他异形药品的小包装、中包装、大包装、输液袋等多种形式药品存放，总数量≥1400盒/≥14000支/瓶药品； 5．抽屉配置：柜体内分为5层1U智能计数储药抽屉；每层配置4个1U1S智能计数药架智能药架，每个药格10L左右 | 1
25 | 硬件 | 智能麻精药品管理工作站（专业版） | 1、尺寸：宽640mm（W）*深700mm（D）*高2100mm（H）。含高清跟踪摄像装置高度 2. 药品品规容量： 1)1U双锁智能计数抽屉（12药盒）：1层 2)1U智能计数抽屉（12药盒）：3层 3)2U智能异规计数抽屉（3药盒）：1层 4）2U隔板抽屉（9隔板）：1层 3. 储存能力：可放置≥60种不同类型麻精药品及麻醉辅助药品，支持西林瓶、安瓿瓶、袋装、瓶装、盒装及其他异形，总数量≥7400支/瓶药品 | 10
手术室智能交互系统
26 | 软件 | 手术室智能交互系统软件 | 助力医护人员快速获取手术室信息、破除信息壁垒，可实时呈现手术状态、排班信息，以及空调、净化等环境状态，同时支持保洁呼叫功能。 | 1
27 | 硬件 | 术间门口交互终端（21.5吋） | 1、处理器 ≥8核CPU, 主频≥2.0GHZ。 2、内存：RAM≥4GB，ROM≥64GB。 3、显示屏≥21.5 英寸。 4、外壳材质：采用铝合金边框+钣金外壳+白色玻璃盖板 5、分辨率≥1920×1080。 6、触摸屏：G+G电容，十点触控。 7、外设接口：USB接口≥2个； 8、蓝牙：Bluetooth≥4.0 9、供电方式：支持POE供电。 | 10
手术室智能呼叫系统
28 | 软件 | 手术室智能呼叫系统软件 | 依托院内网络传输，聚焦术前、术中、术后全流程，集成对讲、广播、信息公示及应急报警功能，打通手术室与护士站及协同部门沟通壁垒。 | 1
29 | 硬件 | 手术室医护主机（护士站，21.5吋） | 1、处理器：≥8核CPU，主频：≥2.3GHZ。 2、内存：RAM≥ 3GB。 3、存储：ROM≥16GB。 4、外壳材质：采用高光、高亮的ABS塑胶抑菌材料，抗菌率≥99%，符合GB21551.2-2010标准。 5、显示屏：≥21.5英寸，分辨率≥1920*1080。 6、抗菌防霉:外壳采用抗菌防霉材质，符合GB21551.2-2010标准抗菌防霉检测，防霉性能≤1级。 7、触摸屏：G+G电容 十点触控。 8、摄像头：≥100W广角。 9、MIC拾音 ：支持MIC拾音。 10、网络安全：可绑定医院WLAN指定AP，确保设备院内医疗使用。 11、操作系统：支持安卓系统12或以上。 12、蓝牙：蓝牙≥5.0 13、系统安全：支持实现对系统设置、应用程序管理、USB调试模式开启的权限限制；系统桌面个性化配置，设定管理权限。 14、时间同步：支持内网自动进行时间同步 | 1
30 | 硬件 | 手术室对讲分机（手术间，10.1吋） | 1、处理器：≥8核CPU，主频≥2.3GHz。 2、内存：RAM≥3GB，ROM≥16GB。 3、外壳材质：采用高光、高亮的ABS塑胶抑菌材料，抗菌率≥99%，符合GB 21551.2-2010标准。 4、显示屏：≥10.1英寸IPS屏，分辨率≥1280×800，亮度≥250cd/m²。 5、抗菌防霉：外壳材质抗菌防霉性能符合GB 21551.2-2010标准，防霉性能≤1级。 6、触摸屏：G+G电容式十点触控。 7、按键：呼叫按键×1个，增援按键×1个，复位键×1个。 8、供电方式：支持POE供电。 9、蓝牙：支持蓝牙5.0或以上版本。 10、无线网络：可绑定医院WLAN指定AP，确保设备院内医疗专用。 11、操作系统：支持Android 11.0或以上版本。 12、固件升级：支持OTA批量系统升级。 13、时间同步：支持内网自动时间同步。 14、系统安全：支持对系统设置、应用程序管理、USB调试模式开启等进行权限限制；支持系统桌面个性化配置及管理权限设定。 | 10
31 | 硬件 | 手术室对讲分机（器械室、血库、药房，14吋） | 1、处理器：≥8核CPU，主频：≥2.3GHZ。 2、内存：RAM≥ 3GB。 3、存储：ROM ≥16GB。 4、外壳材质：采用高光、高亮的ABS塑胶抑菌材料，抗菌率≥99%，符合GB21551.2-2010标准。 5、显示屏：≥14英寸，分辨率≥1920*1080，屏亮度≥300cd/㎡。 6、抗菌防霉:外壳采用抗菌防霉材质，符合GB21551.2-2010标准抗菌防霉检测，防霉性能≤1级。 7、触摸屏：G+G电容，十点触控。 8、摄像头：≥100W 广角。 9、MIC拾音 ：支持MIC拾音。 10、网络安全：可绑定医院WLAN指定AP，确保设备院内医疗使用。 11、操作系统：支持安卓系统12或以上。 12、蓝牙：蓝牙≥5.0 13、系统安全：支持实现对系统设置、应用程序管理、USB调试模式开启的权限限制；系统桌面个性化配置，设定管理权限。 14、时间同步：支持内网自动进行时间同步 | 3
32 | 硬件 | 手术室走廊交互终端（LCD） | 1、处理器：≥4核CPU，主频≥2.0GHZ 2、内存：RAM≥2GB，ROM≥16GB 3、显示屏：≥24英寸 4、分辨率：≥1920×560 5、喇叭：立体声扬声器 6、网络协议：802.11b/g/n 7、接口：USB OTG接口≥1个；USB HOST接口≥1个；RJ45接口≥1个；HDMI_OUT接口≥1个；DC电源接口≥1个；TF卡槽≥1个；耳机座接口≥1个； 市电接接口≥1个； 8、蓝牙：Bluetooth ≥4.2 9、操作系统：支持安卓系统≥9.0 | 3
手术室智能抢救车系统
33 | 软件 | 手术室智能抢救车系统软件 | 1、利用RFID技术及物联网技术将抢救车内所有物品连接起来，可远程统一管理抢救车内的药品、耗材、器械的数量、效期、批号，单台抢救车即可实现物联网，管理者通过管理中心即可随时获取分布在各职能科室的抢救药品、物品、设备情况，从而实现急救药品与器材的智能管理。 2、系统实现车内一物一码，单台抢救车实现物联网； 3、用抢救药品，系统将语音播报药品的名称及剂量，核对用药的准确性，同时电子屏幕有醒目的提醒，且对于儿童、成人会标注药品的最大允许剂量。 4、抢救过程中，系统会记录所用药品的名称、剂量、及给药时间，生成辅助的抢救记录，后续医生可以根据记录的数据完善抢救记录。 5、抢救结束后可以进行清点，通过自动扫描和手持扫描枪可以快速获得抢救消耗的药品、物品数量 | 1
34 | 硬件 | 手术室智能抢救车 | 标准配置：车体及挂件 尺寸：宽663*深500*高975mm 重量：≤77KG（含挂件） 抽屉数量：5个 操作：IC卡、账号密码 紧急操作：支持 CPU：≥6核处理器 内存：≥4GB RAM，≥32GB ROM TF卡：≥128G TF卡 电池电芯：磷酸铁锂 显示屏：≥15.6寸IPS多点触摸屏 | 1
35 | 硬件 | 抢救药品标签 | 药品RFID标签特殊定制 | 1000
手术室智能化设备
36 | 硬件 | 中央触控终端模块 | 1、医用触摸屏内嵌安装手术室墙面，安装完成后，与墙面齐平，无明显凸起，符合手术室感控要求；嵌墙屏幕支持快速维修，可快速开启面板维护更换内部设备和屏幕组件； 2、实现对手术室各系统的控制和操作，可进行患者信息录入、视频路由切换、手术音视频录制存储、文件管理、报告调阅、高级阅片、三维重建、远程指导、转播示教、手术直播等功能操作； 3、具有一键开关机，远程启动或关闭系统，便于临床操作； 4、屏幕尺寸≥27英寸； 5、具有≥10点触控功能；触控响应时间≤14ms； 6、触摸屏分辨率≥4K，≥3840×2160，≥60Hz； 7、亮度≥850cd/m²（典型值）； 8、支持多种模块接口：HDMI/DP/USB/RS232； 9、正面防护等级≥IP54； 10、硬度等级≥7H； 11、配置多模块接口，支持后续快速升级。 | 2
37 | 硬件 | 手术室扩声单元 | 1、提供带功率放大的音频输出接口，内置功放模块，满足各种面积手术室内扩声需求； 2、术间内吸顶音箱≥2个，采用天花板内嵌式设计，不影响手术室层流环境； 3、频率响应：90Hz-20kHz； 4、灵敏度≥90dB。 | 2
38 | 硬件 | 头戴式无线麦克风单元 | 1、接收无线麦克风语音信号，并且保障不受外界无线电干扰； 2、提供无线麦克风，实现手术转播时语音交流； 3、音频频率响应 50Hz-15kHz；动态范围≥100dB（A）； 4、射频稳定度≥30ppm； 5、镜象抑制≥80dB； 6、提供≥2个头戴款无线麦克风、≥2个领夹款无线麦克风。 | 6
39 | 硬件 | 嵌墙医用触摸屏模块 | 1、医用触摸屏内嵌安装手术室墙面，安装完成后，与墙面齐平，无明显凸起，符合手术室感控要求； 2、实现对手术室辅助决策系统的控制和操作，主要进行患者报告调阅、高级阅片、三维重建、远程指导等功能； 3、屏幕尺寸≥55英寸； 4、具有≥10点触控功能；触控响应时间≤8ms 5、触摸屏分辨率支持≥4K，≥3840×2160，≥60Hz； 6、支持显示各类术间内视频信号，如腔镜、全景、术野等，用于手术室内教学； 7、亮度≥800cd/m²（典型值）； 8、视频输入接口支持HDMI、DP； 9、正面防护等级≥IP54； 10、硬度等级≥7H； 11、含安装底盒。 | 6
40 | 硬件 | 医用监视器模块 | 1、医用级监视器尺寸≥32英寸； 2、原生分辨率≥3840×2160，宽高比16：9； 3、显示色彩：≥10位色彩 10.7亿（最大），≥8位色彩 1677万； 4、双屏显示功能，包括画中画、画外画模式等； 5、支持输入输出端口：DP、12G SDI、3G SDI、HDMI、DVI D； 6、支持≥4K超高清分辨率显示； 7、屏幕亮度≥850cd/m²（TYP）； 8、像素间距≤0.185×0.185mm； 9、色域BT.2020模拟； 10、符合IEC60601 1认证标准； 11、IP防护级别：前45，背32； 12、配套一体成型显示器盖板用于线缆收纳及视频传输，确保线缆不外露； 13、安全线路设计，视频控制系统发生故障，可切换至直连方式连通腹腔镜主机和监视器； 14、含挂架/盖板。 | 10
41 | 硬件 | 手术室移动触控终端模块 | 1、实现对手术室总控系统的手术室内移动控制和操作，可进行视频路由切换、手术音视频录制存储、文件管理、手术转播等功能操作； 2、移动触控终端设备配置ARM≥八核CPU，操作系统支持Windows11 ； 3、固定硬盘存储容量≥128GB； 4、屏幕≥10英寸，支持十点触控技术； 5、分辨率：≥1920 x 1200； 6、防护等级≥IP65； 7、内置高性能电池，续航能力≥11小时； 8、设备通过≥1米耐摔落测试。 | 4
42 | 硬件 | 会议室转播控制终端 | 1、设备为便携式触摸屏，屏幕≥12寸； 2、连续工作续航支持≥2h； 3、支持在会议室选择需观看的手术室视频信号源； 4、可同时实时预览≥6路画面，可来自≥3个不同的手术室，每个术间≥2路； 5、支持对手术室全景摄像机的转向等控制功能操作。 | 1
43 | 硬件 | 扩声模块 | 1、采用≥4单元全频专业扬声器； 2、频率响应≥220Hz 20kHz(3dB)； 3、灵敏度模式≥84dB(300Hz 18kHz)； 4、最大声压级≥107dB/113dB； 5、额定功率≥30W，符合GB/T12060.5 2011的标准； 6、包含≥2个手持麦克风。 | 1
44 | 硬件 | 外挂式大屏幕显示器模块 | 1、外挂大屏幕尺寸≥75寸； 2、分辨率支持≥3840×2160; 屏幕比例为16:9，视角≥178*178； 3、屏幕对比度1200：1，屏幕响应时间≤8ms 4、支持HDMI信号输入/输出； 5、支持USB输入； 6、支持音频输入/输出； 7、提供挂墙安装组件； 8、亮度≥700cd/m²（典型值）。 | 1
45 | 硬件 | 会议室转播控制终端 | 1、设备为便携式触摸屏，屏幕≥12寸； 2、连续工作续航支持≥2h； 3、支持在会议室选择需观看的手术室视频信号源； 4、可同时实时预览≥6路画面，可来自≥3个不同的手术室，每个术间≥2路； 5、支持对手术室全景摄像机的转向等控制功能操作。 | 1