眼科手术显微镜技术参数

一.主镜:

▲1. 整体光学系统采用防反光多涂层全复消色差技术, T能保证最佳对比度和清晰度，提供真实还原的色彩，适用于各种复杂的手术。图像真实，层次感佳。

▲2. 电动倒像主刀镜，0-110°倾角可调，提供更符合人体工程学设计的镜筒，为前后节手术的长时间工作提供便利。
▲3. 具有景深智能增强系统,提供最优化的景深 ,始终保持最佳观察环境.

4. 物镜:200mm。
5. 目镜放大倍数: 12.5X,或10X 可供选择 
6. 变倍: 电动无级变倍（速度可调）,放大倍率1:6,放大倍数 4.3X – 25.5X.  

7.X-Y轴精细移动范围: 精细移动，具自动回中复位功能.

8,
二.助手镜:

1. 180度倾角可调双目镜筒，提供更符合人体工程学设计的镜筒，具有≥180°大范围倾角可调，为长时间的手术工作提供便利。

▲2. 助手镜无需拆卸即可左右切换使用,方便助手不同的手术位置，且保证光路完整减少灰尘污染。

三.光源:

▲1. 立体同轴照明系统：专利设计的立体同轴照明，使照明光路与观察光路完全同轴，保证最佳的红光反射，获得更好的立体感和景深。

2. 冷光源光纤照明，减少直接照明所带来的光损伤和热损伤，提供更多细致的医患保护。

3. 支架内置2个12V、100W卤素灯，可自动切换保证手术连续性

4. 侧光照明系统:连续可调,增强立体感，为眼表手术和角膜手术提供更强的立体感。

5．内置蓝光保护滤光片，视网膜保护装置，提供细致的医患保护。

四.支架:

1. 全电磁锁控制平衡支架, 一键式控制支架和镜头的移动, 显微镜的移动及固定简单易操作，同时提供手术医生手柄控制和方便护士操作的支架臂长条形电磁锁开关，符合眼科手术流程，满足不同医务人员的工作需求。       

2. 触摸屏操作面板，可设置不同的调焦、变倍速度及灯光亮度等多种功能。界面简单友好易操作，并可储存20组用户的不同参数,节省术前准备时间； 

▲3. 提供有线脚踏，简便轻巧，节约手术空间，减少污染，并可根据用户的需求设定各种不同的功能，如控制变倍、变焦、光源开关及亮度增减和X-Y轴的精细移动.
4．手柄操作功能可以根据用户的需求自由设定，能将各种功能设置于手柄进行操作，提供眼科一种全新的工作体验。

5.环保设计，显微镜升至待机位置可完成X-Y及调焦设置的自动复位和光源关闭，恢复至工作位，机器自动启动，提供更节能和更符合手术室工作流程的设计。

五. 非接触广角系统：

1. 光学部分（蔡司同品牌非接触广角镜）

▲1.1.全部光学采用复消色差技术。

1.2.光学透镜表面采用抗反光多层镀膜。

1.3.透镜部分采用非球面设计。

2. 主要组成

▲2.1. 内调焦技术还原物镜系统：由两组透镜组成，位于显微镜的物镜下方，透镜距离角膜距离固定

2.3. 镜架：用于连接内调焦透镜系统和透镜部分，0-360°旋转范围的透镜转台可确保在手术当中的透镜转换。

2.4. 广角透镜：60D 和 128D。

3. 广角镜度数:

3.1.  60 D：主要用于观察眼后极部。

3.2.  128D: 大范围视野，用于观察 130°左右的眼底范围。

4. 机械参数:

▲4.1. 非接触广角系统，具有独特内调焦技术设计。

4.2. 广角镜镜托及支架部分角度可调：0°-360°。

5. 消毒

5.1. 镜架及透镜系统全部可采用可高温高压消毒、离子消毒.
配置清单
	序号
	配置
	数量

	1
	手术显微镜主机
	1

	2
	显微镜落地式支架
	1

	3
	脚踏控制器
	1

	4
	助手镜系统
	1

	5
	10x目镜
	2

	6
	180度倾角可调双目镜筒
	2

	7
	摄录像系统
	1


