参数要求（单套）

一、摄像主机

- 主机具备4K图像处理性能，能够输出3840*2160 和 4096*2160 超高清像素影像。（需提供医疗器械注册证附页的产品技术要求证明或厂家盖章说明书）

- 主机防电击程度分类为CF级别I类；（需提供医疗器械注册证附页的产品技术要求证明或厂家盖章说明书）

- 具有防除颤保护认证，可用于术中除颤场景下。

- 具备不少于2种颜色风格，满足不同临床医生的色彩风格喜好。

- 支持≥3倍数字变焦可实现图像的缩放；

- 具有细节增强智能图像算法，提供更佳的分辨力与色彩区分度。

- 采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.8英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。

- 主机自带内置 USB3.0 刻录系统，支持 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用，录像储存有动画提示，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。

- 具备不少于两个USB接口，可同时插入两个 USB 存储设备，当其中一个 USB 设备存满后会自动切换到另一个USB设备进行存储。

- 录制清晰度4K和高清可选，录像符合H.265录像编码规范，20-120Mbps码率可调，其中最大录像码率≥120Mbps。（需提供医疗器械注册证附页的产品技术要求证明或厂家盖章说明书）

- 具有录像标签标记功能，可通过视频截图的名称确定对应刻录视频里的位置。

- 至少包括一路12G-SDI和两路HDMI接口，具备至少3路能够同时输出的4K超高清信号信号；具备至少 2 路高清信号输出。

- 具有去网格功能，便于连接纤维镜使用。

- 具有去激光干扰功能，有效避免激光设备的信号干扰。

- 主机信噪比标称值48dB，峰值信噪比≥70dB。

- 至少具有2种光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管，辅助临床诊断。（需提供医疗器械注册证附页的产品技术要求证明或厂家盖章说明书）

- 主机具有画幅自适应调控功能开关，可实现腹腔镜自动全屏和小镜种自动内切圆，并且居中显示，减少手动放大操作，观察更舒适便捷。（需提供医疗器械注册证附页的产品技术要求证明或厂家盖章说明书）

- 主机兼容同品牌≥3种非电子摄像头，其中包含重量≤120g的摄像头（需提供医疗器械注册证附页的产品技术要求证明或厂家盖章说明书）

- 开启病人信息管理功能后，拍照或录像文件命名至少包含病人信息（需提供厂家盖章说明书或产品实物图）

二、2D摄像头

1. 摄像头适配航空级悬浮式接插件，可有效避免黑屏问题，支持单手插拔，实现高可靠度连接。

2. 摄像头支持环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌。

3. 摄像头信号通过激光传输，信号不受电信号干扰，抗干扰性更强。

4.  具有手自一体化对焦功能，可短按摄像头按键实现一键自动对焦，也可通过旋转转轮实现手动对焦。（需提供医疗器械注册证附页的产品技术要求证明或厂家盖章说明书）

5. 摄像头可以控制光源开关和亮度

6. 具有≥3个自定义摄像头按键，可设置≥10种快捷功能，可实现光源开关、白平衡、拍照、录像、电子放大、白光亮度、光谱染色、图像翻转等功能设置。

7. 白光摄像头重量≤190g，精巧轻便，减少握持压力。

8. 摄像头防护等级：≥IPX7。

9. 摄像头可适配31.75mm直径标准目镜卡口的各类光学视管。

三、2D光学镜

1. 与摄像主机为同一制造商，以确保成像链的匹配程度高（需提供医疗器械注册证证明）。

2. 支持压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌。

3.  大景深光学视管，有效景深3mm-200mm。（需提供医疗器械注册证附页的产品技术要求证明或厂家盖章说明书）

四、LED冷光源

1.  具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度，以保证手术视野清晰，光源亮度均衡。（需提供医疗器械注册证附页的产品技术要求证明或厂家盖章说明书）

2.防电击程度分类为：CF 级别防护，极低漏电流控制，近心手术更安全。

3.具有防除颤保护认证，可用于术中除颤场景下。

4. 冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤6mW/lm。

5. 白光冷光源的输出总光通量应≥2000lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度。

6.  LED灯泡工作寿命≥60000小时，节约医院后续维护成本。（需提供医疗器械注册证附页的产品技术要求证明或厂家盖章说明书）

7. 光输出最大中心照度≥ 3000000Lux,确保照明充足。

8.光源亮度调节不少于7档。

9. 冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤55dB（A）

10. 具有高温报警、灯泡寿命警示功能。

五、台车

1. 具有后盖门及线缆管理设计，简洁美观，便于收纳。

2. 台车可放置32寸/55寸医用4K医用监视器，节约手术室空间。

六、32寸医用显示屏

1. 4K医用LCD监视器，尺寸≥32寸。

2.支持4K 60Hz超高清显示。

3.具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示。

4.具有3G-SDI或DVI的全高清接口，可满足全高清图像显示。

5.最大背光亮度≥800cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性。

6.显示器对比度≥1400。

7.具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求。

8.具有节能环保认证。

七. 等离子电切能量平台

1.  搭载同一品牌超声高频集成手术设备，以确保成像链的匹配程度高，该设备可同时连接至少1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械和等离子电切镜（需提供产品注册证证明）。

2. 具备至少两个单极接口，支持连接4mm 1-Pin香蕉插头. 4mm 3-Pin香蕉插头. 8mm 1-Pin单极插头. 外径9/内径5mm同轴2-Pin单极插头。

3. 具备至少一个双极接口，支持4mm 2-Pin香蕉插头和外径8mm/内径4mm同轴2-Pin双极插头。

4. 所有器械均可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。

5. 所有器械接口均有在位状态及工作状态指示灯。

6. 具备器械激发次数统计功能。

7. LCD触摸屏≥8英寸，分辨率1024 x 768 RGB，模式切换，功率调节，一触即达。

8. 具备自检功能，可诊断设备的连接及工作状况

9. 提供报警确认键，按此键可关闭报警音。

10. 可根据用户使用习惯预设保存参数配置，并自定义名称

11  搭载同品牌等离子电切镜配合使用，在生理盐水中对人体软组织进行等离子切割和凝血。（提供注册证证明）

12. 可连接无线网络，发送. 接收并显示设备参数或状态。

13. 等离子双极模式的工作频率为430kHz。

14. 双极电切模式≥2种，可设置为电切. 汽化。

15. 等离子双极电切模式功率1-347W可调；最大输出电压≥700V。

16. 等离子双极汽化模式功率1-347W可调；最大输出电压≥700V。

17. 额定负载电阻时最大输出功率为 400 W。

18. 等离子双极电凝模式功率1-200W可调；最大输出电压≥230V。

19. 所有模式的功效级数均可调1~3级。

八、宫腔镜

1. 配有同品牌直径2.9mm光学镜体，具有30度视向角和80°视场角，工作长度302mm，配有同品牌直径4mm光学镜体，具有30度视向角和68°视场角，工作长度302mm（提供产品技术说明书或医疗器械注册证相应的技术要求附录证明）

2. 2.9mm镜体配有平均外径为5mm的鞘套，含5Fr.器械通道，免扩宫操作，4mm镜体配有平均外径为6.3mm的鞘套，含5Fr.器械通道

3. 工作距离为 10mm 下，宫腔镜的分辨率≥9.36lp/mm

4. 工作距离为 10mm 下，宫腔镜照度应＞1500lx

5. 配有多种5Fr.半硬性手术器械，具有340mm和400mm两种规格长度，满足多场景应用需求

6. 与摄像主机为同一品牌制造商，以确保成像链的匹配程度高。（提供医疗器械注册证证明）

7. 设备类型：CF型、IPX7防护等级

8. 分体鞘套设计，快锁安装方式，使用更便捷，洗消更彻底

9. 独立进水与出水通道设计，连续灌流视野更清晰（提供产品技术说明书或医疗器械注册证相应的技术要求附录证明）

10. 光学镜及全套手术器械支持高温高压、低温等离子、环氧乙烷多种灭菌方式。

九、膨宫泵

1 基础性能

1.1搭载同品牌膨宫泵，设备类型：I类CF型，具有除颤放电防护能力，可应用于心脏手术。

1.2脚踏IPX8防护等级，主机IPX2防护等级，全方位防水设计，更经久耐用。

1.3运行模式：连续运行。

2 宫腔模式

2.1压力设置范围：不窄于 0-200mmHg，调节步长：1、2、5、10mmHg 可调节；

2.2冲洗流速范围：不窄于0-500mL/min，调节步长：不小于10mL/min。

2.3吸引流速范围：不窄于0-200mL/min，调节步长：不小于10mL/min。

3      功能与设计

3.1 ≥7英寸触摸屏设计，触控流畅，可显示预设值及相应的实时动态值（压力、流速等）。

3.2 具有中文操作语言，便于国内医护人员使用。

3.3创新的一体化管路设计，整合硅胶管、压力膜、握持固定块于一体，可单手完成装管操作，便捷高效。

3.4具有手动校准功能，可手动设置人机高度差和镜鞘型号，消除液体通路上的压强差，精准控制宫内压。

3.5具有快速排气+自动校准二合一功能，可自动校准人机高度差和镜鞘压强差，更高效精确地控制宫内压，避免宫内压过高引发子宫穿孔风险。

3.6可统计单次手术的工作时长、冲洗量或负欠量，可有效避免TURP综合征。

3.7 具有上压力传感器，可检测液袋剩余液量，具有空瓶声光报警，有效避免气体进入腔体引发空气栓塞风险。

3.8主机背面具有USB通用串行总线接口，可连接外部称量系统，可实时记录废液量，并在主界面显示液体负欠量。

3.9具有触摸屏锁屏开关功能，开启锁屏功能后，若无操作，1分钟后自动锁定，避免误操作。

3.10具有医生配置功能，可一键进入，并设置个性化运行参数。

3.11可选配专用台车，带有一体式液袋挂架，方便设备移动与液袋放置。

3.12配备冲洗管路，可重复灭菌使用≥50次。