新生儿无创高频呼吸机参数要求
一、总体要求

1.本次采购设备用于新生儿（含早产儿）的无创呼吸支持。投标产品需为医用级整机系统，具备高可靠性、精准性和易用性，满足新生儿重症监护室（NICU）长时间连续使用的临床需求。

2.★产品的注册证需要说明是用于新生儿的且至少包括以下5种无创呼吸支持模式：经鼻持续气道正压通气 (NCPAP)、经鼻间歇正压通气 (NIPPV)、同步经鼻间歇正压通气 (SNIPPV)、 高流量鼻导管氧疗 (HFNC)、经鼻高频振荡通气 (NHFO/nHFOV)

二、详细技术参数

1. 基本规格与显示 

1.1 适用范围：新生儿（含早产儿）。

1.2 显示屏：≥10英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥800×600像素。

1.3 图形显示：实时显示压力-时间波形、流量柱状图。监测参数至少包括：呼末正压(PEEP)、峰值压(Ppeak)、平均压(Pmean)、流量(Flow)、氧浓度(FiO₂)、自主呼吸频率(fspn)、吸呼比(I:E)、振幅(Pampl)、振荡频率(fHF)。

1.4 ▲呼吸监测：无需额外传感器即可实时测量并显示患儿自主呼吸频率。

2. 通气模式：

2.1 经鼻持续气道正压通气 (NCPAP)

2.2 经鼻间歇正压通气 (NIPPV)

2.3 同步经鼻间歇正压通气 (SNIPPV)，需具备窒息监测及后备通气功能。

2.4 高流量鼻导管氧疗 (HFNC)

2.5 经鼻高频振荡通气 (NHFO/nHFOV)，要求采用鼓膜振荡原理实现。

2.6 ▲双水平正压通气 (Bilevel)，可独立设置高压水平、低压水平、高压时间、低压时间。

3. 关键参数设置范围 

3.1 ▲振幅 (Amplitude)：设置范围 4 cmH₂O ~ 50 cmH₂O。

3.2 ▲振荡频率 (Frequency)：设置范围 2 Hz ~ 20 Hz。

3.3 ▲平均压 (MAP)：设置范围 1 cmH₂O ~ 30 cmH₂O。

3.4 ▲流量 (Flow)：调节范围 0.5 L/min ~ 25 L/min。

3.5 吸气压力 (Pinsp)：2 cmH₂O ~ 30 cmH₂O。

3.6 呼末正压 (PEEP)：1 cmH₂O ~ 15 cmH₂O。

3.7 呼吸频率 (f)：1 bpm ~ 120 bpm。

3.8 氧浓度 (FiO₂)：21% ~ 100%，调节精度±3%以内。

4. 核心功能要求 

4.1 ▲氧合监测功能：设备需集成或可选配血氧监测模块，实时显示SpO₂、脉率(PR)、灌注指数(PI)。必须能够自动计算并显示以下氧合评估指数：血氧饱和度/吸入氧浓度比值(S/F)、氧饱和度指数(OSI)、呼吸严重度评分(RSS)、ROX指数。

4.2 窒息管理：NCPAP及SNIPPV模式下，具备可关闭的窒息监测与自动唤醒功能，窒息时间可设置（OFF，1-60s）。

4.3 自动泄漏补偿：具备自动补偿管路泄漏的功能，并实时显示泄漏率。

4.4 增氧/快氧功能：提供临时提高氧浓度的功能，增氧浓度22%-100%可调，单次持续时间最长≥120s。

4.5 手动通气功能：提供手动通气按钮，通气时间及压力可调。

5. 数据管理与报警 

5.1 趋势存储：可存储并回顾至少连续120小时的趋势数据（趋势图、趋势表）。

5.2 事件日志：可存储不少于10000条报警及操作日志。

5.3 报警系统：具备压力、氧浓度、窒息、断电等完备报警功能，支持报警上下限手动/自动设置。

6. 硬件与配置 

6.1 内置氧传感器，监测范围0-100%，具备自动校准功能。

6.2 后备电源：内置锂电池，在无外接电源情况下可持续工作≥6小时。

6.3 外部接口：至少配备USB、RS232、网络接口、VGA视频输出接口。

6.4 配置清单：投标时必须提供详细配置清单，至少包含：主机、呼吸管路、湿化罐、湿化器、导热电线、温度感知线、压力发生器、大中小号鼻塞（至少3种规格各2个）、大中小号头带（至少3种规格各2个）、血氧探头及缆线（如支持）、国标气源软管、电源线、完整中文说明书。

6.5 ★呼吸机的外部接口可以免费实现与本院的HIS系统、危重系统对接

6.6 ★呼吸机耗材的使用支持通用耗材。
